Инструкции по заполнению формы Технического задания

(для опытно-конструкторских работ, направленных на создание новых видов изделий медицинского назначения)

Москва, 2012

## Общие требования

Техническое задание (далее – ТЗ)  подготавливается в виде электронного документа в текстовом формате (form_2_tz.doc) по приведенной ниже структуре.

Объем ТЗ не ограничен. В случае необходимости к ТЗ могут быть приложены поясняющие и обосновывающие материалы, в том числе:

- Таблицы сравнительных данных с аналогами для оценки технического уровня разработки (для современных и перспективных отечественных и зарубежных аналогов), выполненные по  формам 2 и 4  ГОСТ 2.116.

- План-график проведения медико-биологических исследований и работ, выполняемых медицинским соисполнителем с целью обеспечения разработки.

- Дополнительные приложения, при необходимости.

Все дополнительные материалы должны быть также представлены в электронном (или отсканированном) виде.

Требования к тексту ТЗ

Текст ТЗ должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований.

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них.

Каждое требование оформляется в виде отдельного пронумерованного пункта ТЗ.

Величины, определяющие требования и технические характеристики изделия, указываются с допускаемыми отклонениями или оговариваются их максимальные или минимальные значения.

Статистические параметры задаются с указанием уровня вероятности, которому соответствует данное значение параметра.

В ТЗ должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе.

Если в ТЗ принята специфическая терминология, то в конце его должен быть приведен перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями.

В тексте ТЗ не допускается:

- применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр;

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами орфографии, пунктуации;

- употреблять математические знаки без цифр, например ( (меньше или равно), ≥ (больше или равно), ≠ (не равно), а также знаки № (номер), % (процент);

- использовать в тексте математический знак минус (–) перед отрицательными значениями величин. Вместо математического знака (–) следует писать слово «минус»;

- применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТП, СТСЭВ) без регистрационного номера.

Если в ТЗ принята особая система сокращения слов и наименований, то в конце ТЗ приводят перечень принятых сокращений. Небольшое количество сокращений можно расшифровать непосредственно в тексте при первом упоминании, например, нормативно-техническая документация (НТД).

Обозначения и написание единиц физических величин должны соответствовать ГОСТ 8.417-81.

Ссылки на стандарты (кроме стандартов предприятий), технические условия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно определяют соответствующие требования. Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются.

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их обозначения. При ссылках на другие документы указывают наименование документа. При ссылке на раздел или приложение указывают его номер и наименование, при повторных ссылках – только номер.

Перечень нормативно-технической документации,

упомянутой в ТЗ и инструкции к нему

ГОСТ 2.101-68 "ЕСКД. Виды изделий"

ГОСТ 2.102-68 "ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов"

ГОСТ 2.103-68 «ЕСКД. Стадии разработки»

ГОСТ 2.119-73 «ЕСКД. Эскизный проект»

ГОСТ 2.120-73 «ЕСКД. Технический проект»

ГОСТ 2.601-2006 «ЕСКД. Эксплуатационные документы».

ГОСТ 2.711-82 «ЕСКД. Схема деления изделия на составные части»

ГОСТ 8.009-84 «ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений»

ГОСТ Р 8.568-97 "ГСИ. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения"

ГОСТ Р 8.596-2002 "ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения"

ГОСТ Р 8.654-2009 "ГСИ. Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные положения"

ГОСТ 9.014-78 "Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования"

ГОСТ 9.032-74 "Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения"

ГОСТ 9.104-79 "Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации"

ГОСТ 9.301-86 "Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования"

ГОСТ 9.303-84 "Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору"

ГОСТ 12.0.003-74 "Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация"

ГОСТ 12.1.003-83 "Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности"

ГОСТ 12.1.004-91 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования"

ГОСТ 12.1.040-83 "Система стандартов безопасности труда. Лазерная безопасность. Общие положения"

ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности"

ГОСТ 12.2.025-76 "Система стандартов безопасности труда. Изделия медицинской техники. Электробезопасность. Общие технические требования и методы испытаний"

ГОСТ 12.2.032-78 "Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования"

ГОСТ 12.2.033-78 "Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования"

ГОСТ 12.2.049-80 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования"

ГОСТ Р 15.011-96 «СРПП. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»

ГОСТ 15.012-84 «СРПП. Патентный формуляр»

ГОСТ Р 15.013-94 "СРПП. Медицинские изделия"

ГОСТ Р 15.201-2000 «СРПП. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство»

ГОСТ 19.001-77 «ЕСПД. Общие положения»

ГОСТ 19.101-77 «ЕСПД. Виды программ и программных документов»

ГОСТ 19.102-77 «Единая система программной документации. Стадии разработки»

ГОСТ 19.701-90 «ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения»

ГОСТ 19.301-79 "ЕСПД. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению"

ГОСТ 20.39.108-85 "Комплексная система общих технических требований. Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок выбора"

ГОСТ 24.701-86 "Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения"

ГОСТ 27.002-89 "Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения"

ГОСТ Р ЕН 614-1-2003 "Безопасность оборудования. Эргономические принципы конструирования. Часть 1. Термины, определения и общие принципы"

ГОСТ Р ИСО 6385-2007 "Эргономика. Применение эргономических принципов при проектировании производственных систем"

ГОСТ Р ИСО 9241-3-2003 "Эргономические требования при выполнении офисных работ с использованием видеодисплейных терминалов (ВДТ). Часть 3. Требования к визуальному отображению информации"

ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования"

ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2.Требования к обращению с животными"

ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 3. Исследование генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию"

ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. Исследование изделий, взаимодействующих с кровью"

ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследование на цитотоксичность: методы in vitro"

ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 6. Исследования местного действия после имплантации"

ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 7. Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации"

ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 9. Основные принципы идентификации и количественного определения потенциальных продуктов деградации"

ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия"

ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия"

ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и стандартные образцы"

ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 13. Идентификация и количественное определение продуктов деградации полимерных медицинских изделий"

ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 14. Идентификация и количественное определение продуктов деградации изделий из керамики"

ГОСТ Р ИСО 10993-15-2001 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 15. Идентификация и количественное определение продуктов деструкции металлов и сплавов"

ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 16. Моделирование и исследование токсикокинетики продуктов деструкции и вымывания"

ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 17. Установление пороговых значений для вымываемых веществ"

ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 18. Исследование химических свойств материалов"

ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 19. Исследования физико-химических, морфологических и топографических свойств материалов

ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 20. Принципы и методы исследования иммунотоксичности медицинских изделий"

ГОСТ Р ИСО 11607-2003 "Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования"

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000 «Информационная технология. Пакеты программ. Требование к качеству и тестирование»

ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения"

ГОСТ Р ИСО 13485-2004 "Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Системные требования для целей регулирования"

ГОСТ Р ИСО 14155-1-2008 "Руководство по проведению клинических испытаний медицинских изделий. Часть 1. Общие требования"

ГОСТ Р ИСО 14155-2-2008 "Руководство по проведению клинических испытаний медицинских изделий. Часть 2. Планирование клинических испытаний"

ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов"

ГОСТ 14254-96 "Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)"

ГОСТ Р ИСО 14738-2007 "Безопасность машин. Антропометрические требования при проектировании рабочих мест машин"

ГОСТ Р ИСО/ТО 14969-2007 "Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Руководство по применению ISO 13485:2003"

ГОСТ Р ИСО 14971-2006 "Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям"

ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды"

ГОСТ Р ИСО 15223-2002 "Медицинские изделия. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации"

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271-2002 «Информационная технология. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 (Процессы жизненного цикла программных средств)»

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2008 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 1. Введение и общая модель»

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2008  «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 2. Функциональные требования безопасности»

ГОСТ 15971-90 «Системы обработки информации. Термины и определения»

ГОСТ Р ИСО/ТО 16142-2008 "Изделия медицинские. Руководство по выбору стандартов, поддерживающих важнейшие принципы обеспечения безопасности и эксплуатационных характеристик медицинских изделий"

ГОСТ 16504-81 «Испытания и контроль качества продукции. Основные термины  и определения»

ГОСТ 17527-2003 "Упаковка. Термины и определения"

ГОСТ 18322-78 "Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения"

ГОСТ 19126-2007 "Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия"

ГОСТ 20911-89 "Техническая диагностика. Термины и определения"

ГОСТ 23170-78 "Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования"

ГОСТ 23216-78 "Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний"

ГОСТ 23875-88 "Качество электрической энергии. Термины и определения"

ГОСТ 25375-82 "Методы, средства и режимы стерилизации и дезинфекции изделий медицинского назначения. Термины и определения"

ГОСТ 25725-89 "Инструменты медицинские. Термины и определения"

ГОСТ 26828-86 "Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка"

ГОСТ 27518-87 "Диагностирование изделий. Общие требования"

ГОСТ 27833-88 "Средства отображения информации. Термины и определения"

ГОСТ 27878-88 "Системы и комплексы медицинские автоматизированные. Термины и определения"

ГОСТ 30709-2002 "Техническая совместимость. Термины и определения"

ГОСТ 30372-95 "Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения"

ГОСТ Р 50267.0.2-2005 "Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний"

ГОСТ Р 50267.0-92 "Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности"

ГОСТ Р 50267.0.3-99 "Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности. 3. Общие требования к защите от излучения в диагностических рентгеновских аппаратах"

ГОСТ Р 50267.0.4-99 "Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности. 4. Требования безопасности к программируемым медицинским электронным системам"

ГОСТ Р 50267.1-99 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к медицинским ускорителям электронов в диапазоне от 1 до 50 МэВ"

ГОСТ Р 50267.2-92 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам"

ГОСТ Р 50267.3-92 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к аппаратам для коротковолновой терапии"

ГОСТ Р 50267.4-92 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к дефибрилляторам и дефибрилляторам-мониторам"

ГОСТ Р 50267.5-92 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к аппаратам для ультразвуковой терапии"

ГОСТ Р 50267.6-92 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к аппаратам для микроволновой терапии"

ГОСТ Р 50267.7-95 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к рентгеновским питающим устройствам диагностических рентгеновских генераторов"

ГОСТ Р 50267.8-93 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к терапевтическим рентгеновским аппаратам напряжением от 10 кВ до 1 МВ"

ГОСТ Р 50267.9-99 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к дозиметрам для лучевой терапии, электрически соединенным с детекторами излучения, находящимися в контакте с пациентом"

ГОСТ Р 50267.10-93 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к стимуляторам нервов и мышц"

ГОСТ Р 50267.11-99 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к гамма-терапевтическим аппаратам"

ГОСТ Р 50267.12-2006 "Изделия медицинские электрические. Часть 2-12. Частные требования безопасности к аппаратам искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии"

ГОСТ Р 50267.14-93 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к аппаратам электрошоковой терапии"

ГОСТ Р 50267.15-93 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к рентгеновским генераторам с накопительным конденсатором"

ГОСТ Р 50267.16-2003 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к изделиям для гемодиализа, гемодиафильтрации и гемофильтрации"

ГОСТ Р 50267.18-94 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к эндоскопической аппаратуре"

ГОСТ Р 50267.19-96 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к детским инкубаторам"

ГОСТ Р 50267.20-97 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к транспортным инкубаторам"

ГОСТ Р 50267.21-96 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к детским инфракрасным обогревателям"

ГОСТ Р 50267.23-95 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к приборам для чрезкожного мониторинга парциального давления"

ГОСТ Р 50267.25-94 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к электрокардиографам"

ГОСТ Р 50267.26-95 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к электроэнцефалографам"

ГОСТ Р 50267.27-95 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к электрокардиографическим мониторам"

ГОСТ Р 50267.28-95 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к диагностическим блокам источника рентгеновского излучения и рентгеновским излучателям"

ГОСТ Р 50267.29-99 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к симуляторам (имитаторам) для лучевой терапии"

ГОСТ Р 50267.30-99 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к приборам для автоматического контроля давления крови косвенным методом"

ГОСТ Р 50267.31-99 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к наружным кардиостимуляторам с внутренним источником питания"

ГОСТ Р 50267.32-99 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к вспомогательному оборудованию рентгеновских аппаратов"

ГОСТ Р 50267.33-99 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к медицинскому диагностическому оборудованию, работающему на основе явления магнитного резонанса"

ГОСТ Р 50267.34-95 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к приборам для прямого мониторинга кровяного давления"

ГОСТ Р 50267.35-99 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к одеялам, подушкам и матрацам медицинским электрическим"

ГОСТ Р 50267.38-99 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к кроватям медицинским электрическим"

ГОСТ Р 50267.41-2001 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к смотровым (диагностическим) и хирургическим светильникам"

ГОСТ Р 50267.47-2004 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к амбулаторным электрокардиографическим системам"

ГОСТ Р 50267.49-2004 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к многофункциональным мониторам пациента"

ГОСТ Р 50444-92 (ГОСТ 20790-93) "Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия"

ГОСТ Р 50571.28-2006 "Электроустановки зданий. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений"

ГОСТ Р 50662-94 "Концентраторы кислорода для использования в медицине. Требования безопасности"

ГОСТ Р 50855-96 "Контейнеры для крови и ее компонентов. Требования химической и биологической безопасности и методы испытаний"

ГОСТ Р 50948-2001 "Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности"

ГОСТ Р 50949-2001 "Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров и параметров безопасности"

ГОСТ Р 51148-98 "Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность"

ГОСТ Р 51275-2006 «Защита информации. Объект информатизации. Факторы воздействующие на информацию. Общие положения»

ГОСТ Р 51318.11-2006 "Совместимость технических средств электромагнитная. Промышленные, научные, медицинские и бытовые (ПНМБ) высокочастотные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений"

ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования"

ГОСТ Р 51341-99 "Безопасность машин. Эргономические требования по конструированию средств отображения информации и органов управления. Часть 2. Средства отображения информации"

ГОСТ Р 51474-99 "Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами"

ГОСТ Р 51609-2000 "Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования"

ГОСТ Р 51904-2002 «Программное обеспечение встроенных систем. Общие требования к разработке и документированию»

ГОСТ Р 51830-2001 "Оценка биологического действия медицинских стоматологических материалов и изделий. Классификация и приготовление проб"

ГОСТ Р 51908-2002 "Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования"

ГОСТ Р 52459.27-2009 "Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 27. Частные требования к активным медицинским имплантатам крайне малой мощности и связанным с ними периферийным устройствам"

ГОСТ Р 52459.31-2009 "Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 31. Частные требования к радиооборудованию для активных медицинских имплантатов крайне малой мощности и связанных с ними периферийных устройств, работающему в полосе частот от 9 до 315 кГц"

ГОСТ Р 52770-2007 "Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний"

ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 "Изделия медицинские электрические. Часть 1-1. Общие требования безопасности. Требования безопасности к медицинским электрическим системам"

ГОСТ Р МЭК 60601-1-6-2007  "Изделия медицинские электрические. Часть 1-6. Общие требования безопасности. Эксплуатационная пригодность"

ГОСТ Р МЭК 60601-1-8-2007 "Изделия медицинские электрические. Часть 1-8. Общие требования безопасности. Общие требования, испытания и руководящие указания по применению систем сигнализации медицинских электрических изделий и медицинских электрических систем"

ГОСТ Р МЭК 60601-2-2-2006 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам"

ГОСТ Р МЭК 60601-2-7-2006 "Изделия медицинские электрические. Часть 2-7. Частные требования безопасности к рентгеновским питающим устройствам диагностических рентгеновских генераторов"

ГОСТ Р МЭК 60601-2-13-2001 "Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к анестезиологическим комплексам"

ГОСТ Р МЭК 60601-2-22-2008 "Изделия медицинские электрические. Часть 2-22. Частные требования к безопастности при работе с хирургическим, косметическим, терапевтическим и диагностическим лазерным оборудованием"

ГОСТ Р МЭК 60601-2-43-2008 "Изделия медицинские электрические. Часть 2-43. Частные требования безопасности к рентгеновским аппаратам для интервенционных процедур"

ГОСТ Р МЭК 60601-2-44-2005 "Изделия медицинские электрические. Часть 2-44. Частные требования безопасности к рентгеновским компьютерным томографам"

ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2005 "Изделия медицинские электрические. Часть 2-45. Частные требования безопасности к маммографическим рентгеновским аппаратам и маммографическим устройствам для стереотаксиса"

ГОСТ Р МЭК 60601-2-51-2008 "Изделия медицинские электрические. Часть 2-51. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к регистрирующим и анализирующим одноканальным и многоканальным электрокардиографам"

ГОСТ Р МЭК 60601-2-33-2009  "Изделия медицинские электрические. Часть 2-33. Частные требования безопасности к медицинскому диагностическому оборудованию, работающему на основе магнитного резонанса"

ГОСТ Р МЭК 60601-2-1-2009  "Изделия медицинские электрические. Часть 2-1. Частные требования безопасности к медицинским ускорителям электронов в диапазоне от 1 до 50 МэВ"

ГН 2.3.3.972-00 "Гигиенические нормативы Тара, посуда, упаковка, оборудование и другие виды продукции, контактирующие с пищевыми продуктами. Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами"

Методические рекомендации "Техническое обслуживание медицинской техники" (утверждены Министерством промышленности, науки и технологий Российской Федерации 10 октября 2003 года)

МУ-287-113 "Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения"

ОСТ 42-21-2-85 "Отраслевой стандарт. Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы"

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 30 ноября 2009 г. № 1081 "Об утверждении Порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, Порядка утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, Порядка выдачи свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, установления и изменения срока действия указанных свидетельств и интервала между поверками средств измерений, требований к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их нанесения"

ПР 50-718-99 «Правила заполнения и представления каталожных листов продукции».

Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 "Гигиенические требования к условиям труда медицинских работников, выполняющих ультразвуковые исследования"

РД 50-707-91 "Методические указания. Изделия медицинской техники. Требования к надежности. Правила и методы контроля показателей надежности"

РД 50-699-90 "Методические указания. Надежность в технике. Общие правила классификации отказов и предельных состояний"

РМГ 63-2003 «Государственная система обеспечения единства измерений. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации»

СН 3057-84 "Санитарные нормы допустимого шума, создаваемого изделиями медицинской техники в помещениях лечебно-профилактических учреждений"

СН 2.2.4/2.1.8.583-96 "Санитарные нормы. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки"

СанПиН 5804-91 "Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров"

СанПиН 2.6.1.2573-10 "Санитарные правила и нормативы. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 мэв"

СанПиН 2.6.1.1192-03 "Санитарные правила и нормативы. Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"

СанПиН 2.1.3.1375-03 "Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров"

СП 2.2.2.1327-03 "Санитарно-эпидемиологические правила. Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту"

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"

СанПин 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) "Санитарные правила и нормативы. Нормы радиационной безопасности"

СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99) "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности"

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Приказ Министерства здравоохранения СССР от 17 января 1979 г. № 60 "О мерах по дальнейшему укреплению и развитию дезинфекционного дела"

"Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по регистрации изделий медицинского назначения" (утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30 октября 2006 г. № 735)

"Правила техники безопасности при эксплуатации изделий медицинской техники в учреждениях здравоохранения. Общие требования" (утв. Минздравом СССР 27 августа 1984 г.)

##### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) по теме:

"___________________________________"

1 Основание для проведения ОКР

Требования не устанавливаются.

2 Исполнитель ОКР

Требования не устанавливаются.

3 Цель выполнения ОКР

Указывается научно-техническая цель проекта.

Указывается полезный эффект (медицинский, технический, организационный, социальный), который обеспечивается использованием полученного научно-технического результата

Например:

"3.1 Разработка плазменного электрохирургического аппарата для рассечения и коагуляции биологических тканей в целях обеспечения потребностей медицины и косметологии."

"3.1 Разработка модульного наркозно-дыхательного аппаратно-программного комплекса с открытой архитектурой с широкими функциональными возможностями, позволяющими экономно расходовать анестетики в условиях низкого и минимального потоков."

4 Назначение продукции

(При наличии нескольких видов продукции для каждого вида указывается:)

4.1 Наименование и обозначение изделия (полное и сокращенное)

[Полное наименование вида продукции] [сокращенное наименование вида продукции] (далее – (для дальнейшего использования в тексте ТЗ рекомендуется использовать либо аббревиатуру, либо, в случае одного вида продукции, слово Изделие)).

Например:

"Плазменный электрохирургический аппарат ПЭХА-01 (далее – Аппарат)."

"Комплекс для индикации реомеридианографичной информации "Ремег" (далее – Комплекс)".

"Модульный наркозно-дыхательный аппаратно-программный комплекс "Наркоз-5" (далее – Изделие)."

4.2 Область применения

Например:

"Разрабатываемый Аппарат предназначен для применения в клиниках и больницах в области:

- гастроэнтерологии: лечение язвенной болезни желудка и луковицы двенадцатиперстной кишки без образования грубого рубца, лечение эрозийных гастритов;

- хирургии: предупреждение послеоперационных отклонений, связанных со снижением иммунных свойств организма, лечение ожогов, лечение остеохондроза, лечение трофических язв, травматические повреждения мягких тканей, лечение ран различной этиологии, в том числе и огнестрельных;

- кардиологии: гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца;

- травматологии и ортопедии: асептический некроз головки бедренной кости, стимуляция репаративных процессов травматических костных повреждений."

4.3 Функциональное назначение изделия в лечебно-диагностическом процессе

(Указывается:

- непосредственно функциональное назначение изделия в лечебно-диагностическом процессе, область использования (применения), в соответствии с методикой диагностических исследований, лечебных воздействий (с указанием величины воздействия), измерений (с указанием измеряемых величин), хирургических вмешательств, вспомогательных операций и т.п.;

- возможности разрабатываемого изделия, расширяющие целевое назначение и обеспечивающие преимущества по сравнению с существующими аналогами)

4.3.1 Разрабатываемый[-ая, -ое] [сокращенное наименование вида продукции или аббревиатура] предназначен[-а, -о] для […] (указывается функциональное назначение изделия в лечебно-диагностическом процессе и область применения).

[…]

Например:

"4.3.1 Разрабатываемый Аппарат предназначен для:

1) рассечения биологических тканей с минимальной (до 10 клеточных слоёв) зоной деструкции краев раны;

2) рассечения биологических тканей с выраженным гемостатическим эффектом, позволяющим оперировать практически на "сухом" операционном поле;

3) коагуляции биологических тканей с глубиной коагуляции до 5 мм."

"4.3.1 Разрабатываемый Комплекс предназначен для общей оценки состояния организма пациента и выбора биологически активных точек для коррекции выявленных функциональных нарушений с целью создания индивидуальных программ профилактики, скринингового контроля за состоянием здоровья населения, оптимизация направления пациентов к узким специалистам.

4.3.2 Допускается применение разрабатываемого Комплекса при разработке индивидуальных программ профилактики снижения заболеваемости населения с целью уменьшения случаев нетрудоспособности, сокращения времени пребывания на больничном листе, снижения частоты выходов на первичную инвалидизацию."

5 Медицинские требования

5.1 Требования к выполнению изделием функциональных задач в лечебно-диагностическом процессе

(Указывается физический, медико-биологический, биохимический и т.д. эффекты или явление, на которых основан принцип действия изделия.

Устанавливаются требования к количеству каналов, объектов исследования, рабочих мест, числу обслуживаемых пациентов, пропускной способности или производительности изделия.

Указывается оценка медицинских последствий нарушения функционирования изделия во время его применения)

Например:

"5.1.1 Принцип действия разрабатываемого Комплекса основан на изменении электрокожного сопротивления в биологически активных точках тела человека в результате проявления биологических ритмов либо под воздействием болезнетворных процессов."

"5.1.2 Разрабатываемый Комплекс должен обеспечивать контроль за динамикой электрокожного сопротивления в репрезентативных биологически активных точках тела человека и индикацию результата исследования на мониторе персонального компьютера в виде столбчатой диаграммы."

"5.1.3 Пропускная способность разрабатываемого Комплекса должна составлять 10 пациентов в смену при условии одновременного обслуживания не более одного пациента."

"5.1.4 Продолжительность сеанса исследования не должна суммарно превышать 40 минут."

5.2 Требования к средствам установки, контроля и регулирования режимов работы

Например:

"5.2.1 Выбор способа включения тока ВЧ должен производится с передней панели разрабатываемого Аппарата, а при включении тока ВЧ с ножного переключателя включение режимов с одновременным включением тока ВЧ должно производится с помощью педалей ножного переключателя."

"5.2.2 Включение тока ВЧ должно осуществляться автоматически при прикосновении электродом к пациенту или с ножного переключателя."

"5.2.3 Должно быть предусмотрено задание времени процедуры таймером в диапазоне 1…99 мин. Кратность задания времени процедуры должна составлять 1 мин."

"5.2.4 Вид режима работы и установленная длительность процедуры должны отображаться на светом табло на передней панели Аппарата."

5.3 Требования к способам и средствам отображения и регистрации медико-биологической информации

Например:

"5.3.1 Разрабатываемый Монитор должен обеспечивать на цветном TFT-дисплее:

1) графическое отображение ЭКГ, плетизмограммы, ритмограммы;

2) символьное цифровое отображение значений частоты пульса и артериального давления."

"5.3.2 Разрабатываемый Прибор должен производить регистрацию медико-биологической информации путем термографической формы записи на теплочувствительной бумаге с сеткой по всей поверхности со скоростью записи 20, 50 мм/с."

5.4 Требования к порядку взаимодействия между персоналом (медицинским, инженерно-техническим) и пациентом в процессе применения изделия

Например:

"5.4.1 Назначение на ингаляционное лечение осуществляется только врачом.

5.4.2 Зав. ингаляторием (врач, сестра) регистрирует в специальном журнале больного и подробно разъясняет ему, как принимать ингаляционную процедуру.

5.4.3 Перед отпуском процедуры сестра заполняет распылитель Прибора ингалируемым раствором, проверяет его на распыление и усаживает больного, включая вслед за этим процедурные часы.

5.4.4 Врач (сестра) должны разъяснять больному, как ему делать вдох и выдох. Это указание должно вытекать из диагноза и знания свойств ингалируемых растворов.

5.4.5 Во время ингаляционой процедуры врач (сестра) должен следить за состоянием больного, его дыханием и пульсом. В случае замеченных нарушений процедура должна быть немедленно прекращена и больному оказана помощь."

5.5 Требования об отсутствии отрицательных побочных эффектов в результате применения разрабатываемого изделия (при необходимости)

Например:

"5.5.1 Разрабатываемый Прибор не должен создавать помех дыханию пациента при проведении процедуры ингаляции"

5.6 Специальные медицинские требования, определяемые назначением и принципом действия изделия

(Устанавливаются специальные медицинские требования, либо указывается:

"Специальные медицинские требования не предъявляются"

6 Технические требования

(Термины, определения, параметры и показатели по ГОСТ Р 50444-92 (ГОСТ 20790-93), ГОСТ Р ИСО/ТО 16142-2008, ГОСТ Р ИСО 14971-2006, ГОСТ Р ИСО 13485-2004, ГОСТ Р ИСО/ТО 14969-2007, ГОСТ 19126-2007, ГОСТ 25725-89.

При наличии на данную продукцию утвержденной нормативно-технической документации вместо указания характеристик приводится ссылка на данную НТД, например, ГОСТ серии "Система показателей качества продукции".

Требования должны быть сформулированы четко, исключая возможность их неоднозначного толкования и субъективной оценки качества продукции.

Величины, определяющие требования и технические характеристики продукции, указываются с допускаемыми отклонениями или оговариваются их максимальные или минимальные значения.

Статистические параметры задаются с указанием уровня вероятности, которому соответствует данное значение параметра.

На значения показателей, определяющих основные функциональные и технические характеристики (параметры) изделия в соответствии с его целевым назначением и указанные в одном из подразделов ТЗ, в других подразделах на эти показатели могут даваться ссылки без повторения их значений)

6.1 Состав изделия

(При наличии нескольких видов продукции для каждого вида перечисляются основные составные части вида продукции или приводятся требования к его составу, а также при необходимости указывается назначение составных частей.

Указывается, какие составные части разрабатываются вновь, какие дорабатываются, какие заимствуются без доработки или являются покупными изделиями.

В состав вида продукции (изделия) могут входить также эксплуатационная документация, комплект ЗИП, тара и упаковка.

В соответствии с ГОСТ 18322-78 комплект ЗИП - запасные части, инструменты, принадлежности и материалы, необходимые для технического обслуживания и ремонта изделий и скомплектованные в зависимости от назначения и особенностей использования. К принадлежностям могут относиться контрольные приборы, приспособления, чехлы и т.д

Если разрабатываемый вид продукции должен иметь несколько исполнений (модификаций), то в ТЗ должна быть определена его базовая конструкция и приведен состав каждого исполнения.

При определении состава продукции приборостроения, машиностроения и аппаратно-программных комплексов следует руководствоваться ГОСТ 2.101-68 и ГОСТ 2.711-82).

6.1.1 Основные составные части изделия

6.1.1.1 В состав разрабатываемого[-ой] [сокращенное наименование вида продукции или аббревиатура] должны входить:

1) [наименование составной части 1 продукции 1], (при необходимости указывается конкретное назначение составной части) предназначенный[-ая, ое] для […];

2) [наименование составной части 2 продукции 1], (при необходимости указывается конкретное назначение составной части) предназначенный[-ая, ое] для […];

[…) …]

Например:

"6.1.1.1 В состав разрабатываемого Ингалятора должны входить:

1) компрессор с электродвигателем, предназначенный для <…>;

2) распылитель для щелочных растворов, предназначенный для <…>;

3) распылитель для маслянистых растворов, предназначенный для <…>;

4) распылитель для антибиотиков, предназначенный для <…>."

6.1.2 Запасные части, инструмент и принадлежности

В состав запасных частей, инструментов и принадлежностей разрабатываемого[-ой] [сокращенное наименование вида продукции или аббревиатура] должны входить:

1) […];

2) […];

[…) …]

Например:

"В состав запасных частей, инструментов и принадлежностей разрабатываемого Ингалятора должны входить:

1) отвертка прямая – 1 шт.;

2) ключ на 8 – 1 шт.;

3) трубка резиновая для переливания крови ( 5 мм, толщина стенки 1,5 мм, длина 0,8 м – 1 шт.;

4) термометр электронный - 1 шт.;

5) наконечник фарфоровый для рта – 2 шт.;

6) наконечник фарфоровый для носа – 5 шт.;

7) маска – 5 шт.;

8) прокладка – 3 шт.;

9) клапан – 2 шт.;

10) форсунка – 3 шт."

6.1.3 Эксплуатационные документы

6.1.3.1 В состав эксплуатационной документации разрабатываемого[-ой] [сокращенное наименование вида продукции или аббревиатура] должны входить:

1) […];

2) […];

[…) …]

Например:

"6.1.3.1 В состав эксплуатационной документации разрабатываемого Ингалятора должны входить:

1) формуляр;

2) инструкция по эксплуатации;

3) инструкция по настройке."

6.1.4 Тара и упаковка

6.1.4.1 В состав тары и упаковки разрабатываемого[-ой] [сокращенное наименование вида продукции или аббревиатура] должны входить:

1) […];

2) […];

[…) …]

6.1.4.2 Требования к таре и упаковке устанавливаются в подразделе 6.9 настоящего технического задания.

Например:

"6.1.4.1 В состав тары и упаковки разрабатываемого Ингалятора должны входить:

1) чемодан транспортный;

2) ящик картонный упаковочный."

"6.1.4.2 Требования к таре и упаковке устанавливаются в подразделе 6.9 настоящего технического задания."

6.2 Требования к показателям назначения

6.2.1 Технические параметры

6.2.1.1 Нормы и количественные показатели

(Устанавливаются требования к:

- показателям, определяющим эффективность изделия (диапазон, производительность и т.п.);

- к техническим характеристикам (параметрам) изделия, обеспечивающие выполнение возложенных на него задач (мощность, чувствительность, коэффициент полезного действия и т. п.))

Например:

"Разрабатываемый Аппарат должен обеспечивать:

1) возможность выбора рабочих частот в диапазоне 2,64…29,04 МГц ;

2) генерацию плазмы с настраиваемой частотой модуляции в диапазоне 1…10 кГц;

3) возможность согласования выходного импеданса в диапазоне 30…500 Ом для оптимального использования различного рабочего инструмента;

4) <…>;"

"Разрабатываемый Комплекс должен обеспечивать:

1) амплитуду выходного напряжения для ультразвуковых зондов на частоте 2 МГц в импульсно-волновом режиме - 45 В, не более;

2) динамический диапазон электроакустического тракта в режиме автоматической регулировки усиления - 40 дБ, не менее;

3) глубину зондирования/объем выборки в PW режиме – 15…140мм/3…20 мм;

4) интенсивность ультразвукового излучения - 250 мВт/кв.см, не более;

5) <…>;"

6.2.1.2 Требования к совместимости

(Термины, определения, показатели и параметры по ГОСТ 30709-2002, ГОСТ 30372-95, ГОСТ Р 50267.0.2-2005, ГОСТ Р 51318.11-2006, ГОСТ Р 52459.27-2009, ГОСТ Р 52459.31-2009.

Устанавливаются требования к функциональной, геометрической, биологической, электромагнитной, электрической, прочностной, технологической, диагностической, информационной, организационной и другим видам совместимости)

Например:

"6.2.1.2.1 Уровень радиопомех, создаваемых разрабатываемым Изделием, не должен превышать значений, установленных ГОСТ Р 51318.11-99."

"6.2.1.2.2 Разрабатываемый Импланант должен биологически, анатомически и механически быть совместимым с тканями организма (связки, мышечные волокна)."

6.2.2 Метрологические характеристики средств измерения медицинского назначения

(Термины, определения, показатели и параметры по ГОСТ 8.009-84, ГОСТ Р 8.596-2002, ГОСТ Р 8.654-2009  и нормативно-технической документации на виды средств измерений.

Устанавливаются требования к регулируемым параметрам изделия: диапазон (пределы) регулировки, характеристики и погрешности измерения и т.п.)

Например:

"6.2.2.1 Разрабатываемый Аппарат должен обеспечивать следующие диапазоны регулирования:

1) расхода перфузата 10…600 мл/мин с пределами допускаемого отклонения не более ±10 %. Дискретность задания расхода перфузата должна быть не более 10 мл;

2) температуры диализата 35…40 °С с пределами допускаемого отклонения ±1 °С;

3) скорости ультрафильтрации при использовании диализатора, обеспечивающего скорость ультрафильтрации не менее 4 л/ч при трансмембранном давлении не более 500 мм рт.ст., 0,1…4 л/ч с пределами допускаемого отклонения ±0,1 л/ч в диапазоне от 0,1 до 2 л/ч  и ±0,2 л/ч в диапазоне от 2 до 4 л/ч.;

4) <…>.

6.2.2.2 Разрабатываемый Аппарат должен обеспечивать следующие диапазоны контроля:

1) объема перфузата 0…120 л с пределами допускаемой погрешности контроля ±15%;

2) электропроводности диализата 11…17 мСм/см с пределами допускаемой погрешности контроля ±0,5 мСм/см;

3) трансмембранного давления минус 100 …540 мм рт.ст. с пределами допускаемой погрешности контроля ±50 мм рт.ст.;

4) <…>."

6.2.3 Характеристики энергопитания

(Термины и определения по ГОСТ 23875-88.

Устанавливаются требования к виду и способу электропитания разрабатываемого изделия, к потребляемой мощности, току и т.п.)

6.2.3.1 Электропитание разрабатываемого[-ой] [сокращенное наименование вида продукции или аббревиатура] должно осуществляться от […] (указывают источники электропитания разрабатываемой продукции при эксплуатации и применении. Приводят величины напряжения, частоты переменного тока, допустимые колебания напряжения и частоты и др.)

6.2.3.2 Потребляемая мощность в рабочем режиме должна составлять […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не более.

[6.2.3.  …]

Например:

"6.2.3.1 Электропитание разрабатываемого Комплекса должно осуществляться от 3-фазной электросети 50 Гц 380/220 В (5% (220В (+10%, -15%), 50Гц (± 5%) в соответствии с ГОСТ 13109-97).

6.2.3.2 Потребляемая мощность Комплекса в рабочем режиме должна составлять 5 кВА, не более."

"6.2.3.1 Электропитание разрабатываемого Прибора должно осуществляться от встроенной аккумуляторной батареи напряжением 12(2 В.

6.2.3.2 Время непрерывной работы от аккумуляторной батареи должно составлять не менее 8 часов."

6.2.4 Временные характеристики

(Показатели и параметры по ГОСТ Р 50444-92 (ГОСТ 20790-93).

Устанавливаются требования к:

- требуемому времени непрерывной работы;

- характеристикам рабочего цикла;

- времени готовности (подготовки) к работе)

Например:

"6.2.4.1 Разрабатываемый Аппарат должен обеспечивать непрерывный режим работы в течение 10 ч., не менее."

"6.2.4.2 Разрабатываемый Аппарат должен обеспечивать повторно-кратковременный режим работы с цикличностью: 50 минут работы - 10 минут перерыва, в течение 10 часов с последующим часовым перерывом."

"6.2.4.3 Время установления рабочего режима разрабатываемого Аппарата после включения не должно быть более 20 мин."

6.3 Условия эксплуатации (использования, транспортирования и хранения)

6.3.1 Требования к устойчивости к воздействующим факторам внешней среды

6.3.1.1 Требования устойчивости к климатическим и механическим воздействиям при эксплуатации

(Термины, определения, показатели и параметры по ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 50444-92 (ГОСТ 20790-93), ГОСТ 14254-96 и по НТД на виды изделий)

Устанавливаются:

- вид климатического исполнения изделия и, при необходимости, требования к изделию в части воздействия климатических условий (диапазон колебаний температуры, влажности и атмосферного давления, защищенность от пыли, воды, брызг воды и т.д.);

- группа механического исполнения изделия и, при необходимости, требования к изделию в части воздействия механических нагрузок (вибрационных, ударных))

6.3.1.1.1 Разрабатываемый[-ая, -ое] [сокращенное наименование вида продукции или аббревиатура] должен[-на, -но] соответствовать группе климатического исполнения […] (указать обозначение группы исполнения) по ГОСТ 15150-69.

6.3.1.1.2 Разрабатываемый[-ая, -ое] [сокращенное наименование вида продукции или аббревиатура] должен[-на, -но] соответствовать группе механического исполнения […] (указать обозначение группы исполнения) по ГОСТ Р 50444-92 (ГОСТ 20790-93).

6.3.1.1.3 Разрабатываемый[-ая, -ое] [сокращенное наименование вида продукции или аббревиатура] должен[-на, -но] соответствовать степени защиты, обеспечиваемой оболочкой […] (указать обозначение степени защиты) по ГОСТ 14254-96.

Например:

6.3.1.1.1 Разрабатываемый Прибор должен соответствовать группе климатического исполнения УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.

6.3.1.1.2 Разрабатываемый Прибор должен соответствовать группе механического исполнения 3 по ГОСТ Р 50444-92 (ГОСТ 20790-93).

6.3.1.1.3 Разрабатываемый Прибор должен соответствовать степени защиты, обеспечиваемой оболочкой IP55 по ГОСТ 14254-96."

"6.3.1.1.4 Рабочая часть разрабатываемого Эндоскопа должна соответствовать группе климатического исполнения У по ГОСТ 15150-69 категории 6 по ГОСТ Р 50444-92 (ГОСТ 20790-93)."

6.3.1.2 Требования устойчивости к воздействиям медико-биологической среды применения или медицинских условий использования изделия

(Устанавливаются требования к составным частям изделия и/или изделию в целом в части устойчивости к воздействиям биологических жидкостей и выделений тканей организма, с которыми они контактируют в процессе эксплуатации)

Например:

"Рабочая часть разрабатываемого Эндоскопа должна быть устойчива к воздействию биологической среды при температуре от 32 до 42оС."

6.3.1.3 Требования устойчивости изделия и (или) его составных частей к стерилизации или дезинфекции

(Термины, определения, показатели и параметры по ГОСТ 25375-82, МУ-287-113, ОСТ 42-21-2-85.

Устанавливаются требования к устойчивости к воздействиям, установленным в нормативно-технической документации на способы дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации)

Например:

"6.3.1.3.1 Наружные поверхности разрабатываемого Аппарата должны быть устойчивы к санитарной обработке 1 %-ным раствором хлорамина по ТУ8-01-4689387-16.

6.3.1.3.2 Наружные поверхности педали пуска разрабатываемого Аппарата должны быть устойчивы к дезинфекции 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644-96."

6.3.1.4 Требования к хранению и транспортированию

(Термины, определения, требования по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 51908-2002, ГОСТ Р 50444-92 (ГОСТ 20790-93)).

Устанавливаются требования по условиям и срокам хранения в различных условиях.

Устанавливаются виды транспортных средств, на которых возможна перевозка продукции, требования по условиям транспортирования и допустимым механическим и климатическим воздействиям при транспортировании)

Например:

"6.3.1.4.1 При хранении металлические поверхности разрабатываемого Аппарата должны быть защищены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78.

6.3.1.4.2 Условия хранения разрабатываемого Аппарата в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

6.3.1.4.3 Срок хранения разрабатываемого Аппарата в условиях отапливаемых хранилищ в соответствии с паспортными данными на аппаратуру, но не менее 5 лет.

6.3.1.4.4 Условия транспортирования разрабатываемого Аппарата крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69."

"6.3.1.4.5 Разрабатываемый Комплекс должен транспортироваться в упаковке в пассажирском салоне автомобильного, крытых вагонах или контейнерах железнодорожного или морского транспорта, а также в герметичных отсеках авиационного транспорта на любое расстояние при воздействии ударных нагрузок многократного действия с пиковым ускорением не более 15g (147 м/с2) при длительности действия ударного ускорения 10–15 мс."

"6.3.1.4.6 Гарантийный срок хранения разрабатываемого Прибора в заводской упаковке в отапливаемом помещении - не менее одного года."

6.3.2 Требования к медицинскому и техническому персоналу.

(Устанавливаются требования к составу и квалификации обслуживающего персонала, необходимости обмена информацией между обслуживающим персоналом и способам обмена ею)

Например:

"6.3.2.1 К проведению работы по диагностике пациентов с использованием разрабатываемого Аппарата допускается медицинский персонал, имеющий высшее медицинское образование и прошедший специальную подготовку.

6.3.2.2 Для проведения профилактических и ремонтных работ разрабатываемого Аппарата требуется инженер - специалист в области электроники.

6.3.2.3 Медицинский персонал, а также лица, занятые техническим обслуживанием и ремонтом разрабатываемого Аппарата, должны быть подготовлены для оказания первой помощи при поражении электрическим током и световым излучением."

6.3.3 Требования к периодичности и видам контроля технического состояния, обслуживания

(Термины, определения, показатели и параметры по ГОСТ 18322-78 и Методическим рекомендациям "Техническое обслуживание медицинской техники" (утверждены Министерством промышленности, науки и технологий Российской Федерации 10 октября 2003 года).

Устанавливаются требования к видам обслуживания изделия (постоянно, периодически или без обслуживания) и к условиям, объему и периодичности технического обслуживания и обязательных проверок)

Например:

"6.3.3.1 Периодическое техническое обслуживание разрабатываемого Комплекса должно проводиться не реже одного раза в год.

6.3.3.2 Периодическое техническое обслуживание должно включать в себя обслуживание всех составных частей Комплекса."

6.3.4 Требования к гарантийным срокам

(Требования по ГОСТ Р 50444-92 (ГОСТ 20790-93))

6.3.4.1 Гарантийный срок эксплуатации разрабатываемого[-ой] [сокращенное наименование вида продукции или аббревиатура] должен составлять […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее. (в соответствии с ГОСТ Р 50444-92 (ГОСТ 20790-93)

6.3.4.2 Гарантийный срок хранения разрабатываемого[-ой] [сокращенное наименование вида продукции или аббревиатура] должен составлять […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее. (в соответствии с ГОСТ Р 50444-92 (ГОСТ 20790-93)

Например:

"6.3.4.1 Гарантийный срок эксплуатации разрабатываемого Аппарата должен составлять 12 мес., не менее.

6.3.4.2 Гарантийный срок хранения разрабатываемого Аппарата должен составлять 12 мес., не менее."

6.4 Требования безопасности

(Термины, определения, общие требования по ГОСТ Р ИСО/ТО 16142-2008, ГОСТ Р ИСО 14971-2006, ГОСТ Р ИСО 13485-2004, ГОСТ Р ИСО/ТО 14969-2007, ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ 12.2.025-76)

6.4.1 Требования к уровням шума, радиации, излучений и т.д.

(Термины, определения, показатели и параметры по ГОСТ 12.1.003-83, СН 3057-84, ГОСТ 12.1.040-83, СанПиН 5804-91, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.1.3.1375-03, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, СанПиН 2.6.1.2573-10, части ГОСТ Р 50267 и части ГОСТ Р МЭК 60601, соответствующим виду разрабатываемой продукции.

Устанавливаются требования к уровням шума, радиации, излучений и т.д., возникающих при работе разрабатываемого изделия)

Например:

"6.4.1.1 Шумовые характеристики разрабатываемого Комплекса должны соответствовать требованиям раздела 4 ГОСТ 12.1.003-83, СН 3057-84 и СН 2.2.4/2.1.8.583-96."

"6.4.1.2 Разрабатываемый Аппарат должен обеспечивать:

1) относительное значение паразитного излучения в полезном пучке ускоренных электронов - <…>%, не более;

2) паразитное излучение в режиме тормозного облучения:

а) относительное значение поглощенной дозы на поверхности фантома к поглощенной дозе в максимуме распределения по глубине - <…>%, не более;

б) относительное значение поглощенной дозы нейтронного излучения к дозе тормозного излучения на оси пучка - <…>%, не более;

2) максимальные относительные значения излучения утечки:

а) вдоль траектории пучка - <…>%, не более;

б) в плоскости расположения пациента - <…>%, не более;

в) в пределах максимального размера поля - <…>%, не более;

3) максимальное значение мощности дозы в режиме готовности в месте нахождения пациента - <…> Гр/мин, не более;

4) максимальное значение мощности дозы, создаваемой остаточной наведенной активностью, через 1 мин. после полного выключения ускорителя - <…> Гр/мин, не более."

"6.4.1.3 Разрабатываемый Прибор по уровням электромагнитных излучений на рабочих местах медицинского персонала должен соответствовать требованиям Приложения № 10 СанПиН 2.1.3.1375-03."

6.4.2 Требования к уровню вредных и опасных воздействий, возникающих при работе изделия

(Термины, определения, показатели и параметры по ГОСТ 12.0.003-74, части ГОСТ Р 50267 и части ГОСТ Р МЭК 60601, соответствующим виду разрабатываемой продукции.

Устанавливаются требования к уровню вредных и опасных воздействий, возникающих при работе изделия)

Например:

"6.4.2.1 Разрабатываемый Аппарат в нерабочем состоянии не должен допускать утечки рабочего газа в атмосферу помещения".

6.4.2.2 Разрабатываемый Аппарат при работе должен допускать утечку рабочего газа в атмосферу помещения <…> л/мин, не более."

6.4.3 Требования безопасности при монтаже, использовании, техническом обслуживании и ремонте (при необходимости)

(Термины, определения, показатели и параметры по СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, части ГОСТ Р 50267 и части ГОСТ Р МЭК 60601, соответствующим виду разрабатываемой продукции. Справочно "Правила техники безопасности при эксплуатации изделий медицинской техники в учреждениях здравоохранения. Общие требования" (утв. Минздравом СССР 27 августа 1984 г.).

Устанавливаются требования к безопасности при монтаже, использовании, техническом обслуживании и ремонте изделия)

Например:

"6.4.3.1 Разрабатываемый Комплекс при монтаже, использовании, техническом обслуживании и ремонте должен соответствовать общим требованиям безопасности по ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007."

"6.4.3.2 В процессе эксплуатации разрабатываемого Аппарата должна быть исключена возможность его падения (опрокидывания)"

"6.4.3.3 Требования безопасности при монтаже, использовании, техническом обслуживании и ремонте разрабатываемого Комплекса должны быть приведены в эксплуатационной документации."

6.4.4 Требования электробезопасности

(Термины, определения, показатели и параметры по ГОСТ Р 50571.28-2006, а также:

- для изделий, имеющих физический или электрический контакт с пациентом по части ГОСТ Р 50267 и части ГОСТ Р МЭК 60601, соответствующим виду разрабатываемой продукции;

- для изделий, не имеющих контакта с пациентом по ГОСТ 12.2.025-76.

Устанавливаются требования к электробезопасности разрабатываемого изделия)

Например:

"6.4.4.1 Разрабатываемый Аппарат по электробезопасности должен соответствовать классу I тип В ГОСТ Р 50267.0- 92 и ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007, а также требованиям ГОСТ Р 50267.26-95."

"6.4.4.2 Разрабатываемый Комплекс должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50571.28-2006."

6.4.5 Требования радиационной, пожаро- и взрывобезопасности

(Для соответствующих видов изделий (при необходимости).

Термины, определения, показатели и параметры по СанПин 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99), Федеральному закону от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ Р 51330.0-99, части ГОСТ Р 50267 и части ГОСТ Р МЭК 60601, соответствующим виду разрабатываемой продукции.

Устанавлмваются требования радиационной, пожаро- и взрывобезопасности разрабатываемого изделия)

Например:

"6.4.5.1 Разрабатываемый Аппарат по радиационной безопасности должен соответствовать требованиям СанПин 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009)."

"6.4.5.2 Разрабатываемый Комплекс по пожарной безопасности должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004-91."

"6.4.5.3 Разрабатываемый Прибор должен иметь взрывобезопасное исполнение вида "искробезопасная цепь" с маркировкой взрывозащиты 1ЕхiаIICТ6 по ГОСТ 51330.0-99 и ГОСТ 51330.1-99."

6.4.6 Токсикологические требования к изделию, материалам и покрытиям (При необходимости. Термины, определения, показатели и параметры по ГОСТ Р 51148-98, ГОСТ Р 52770-2007, ГН 2.3.3.972-00.

Устанавливаются требования к изделию, материалам и покрытиям с целью исключения (ограничения) вредного, токсического действия на организм, обусловленного химическим фактором)

Например:

"6.4.6.1 Разрабатываемый Аппарат по токсилогическим показателям должен соответствовать ГОСТ Р 52770-2007 и ГН 2.3.3.972-00."

6.4.7 Требования к температуре наружных частей изделия

(Термины, определения, показатели и параметры по ГОСТ Р 50444-92 (ГОСТ 20790-93).

Устанавливаются требования к температуре наружных частей изделия, не имеющих контакта с пациентом и доступных для прикасания)

Например:

"6.4.7.1 Температура наружных частей разрабатываемого Аппарата не должна превышать:

1) для наружных поверхностей корпуса - 60 °С;

2) для органов управления, находящихся на передней панели - 50 °С."

6.5 Требования к надежности

(Термины, определения, общие требования по ГОСТ Р ИСО/ТО 16142-2008, ГОСТ Р ИСО 14971-2006, ГОСТ Р ИСО 13485-2004, ГОСТ Р ИСО/ТО 14969-2007, ГОСТ 27.002-89.

Устанавливаются требования к показателям надежности разрабатываемого изделия)

6.5.1 Класс изделия и (или) его составных частей в зависимости от последствий отказов

(Термины, определения, показатели и параметры по ГОСТ Р 50444-92 (ГОСТ 20790-93), ГОСТ Р 51609-2000)

6.5.1.1 Разрабатываемый[-ая, -ое] [сокращенное наименование вида продукции или аббревиатура] в зависимости от возможных последствий отказа в процессе использования должен[-на, -но] относиться к классу […] (указать обозначение класса) в соответствии с ГОСТ Р 50444-92 (ГОСТ 20790-93).

6.5.1.2 Разрабатываемый[-ая, -ое] [сокращенное наименование вида продукции или аббревиатура] в зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях должен[-на, -но] относиться к классу […] (указать обозначение класса) в соответствии с ГОСТ Р 51609-2000 и Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по регистрации изделий медицинского назначения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30 октября 2006 г. № 735.

Например:

"6.5.1.1 Разрабатываемый Аппарат в зависимости от возможных последствий отказа в процессе использования должен относиться к классу Б в соответствии с ГОСТ Р 50444-92 (ГОСТ 20790-93)."

6.5.1.2 Разрабатываемый Аппарат в зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях должен относиться к классу 2а в соответствии с ГОСТ Р 51609-2000 и Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по регистрации изделий медицинского назначения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30 октября 2006 г. № 735."

6.5.2 Показатели безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости изделий и (или) его составных частей (каналов, блоков и т. п.)

(Термины, определения, показатели и параметры по ГОСТ Р 50444-92 (ГОСТ 20790-93), РД 50-707-91, РД 50-699-90)

6.5.2.1 Показатели безотказности

Разрабатываемый[-ая, -ое] [сокращенное наименование вида продукции или аббревиатура] должен[-на, -но] удовлетворять следующим требованиям:

1) вероятность безотказной работы - […] (указать значение), не менее;

2) средняя наработка на отказ - […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее; (для восстанавливаемых изделий)

(либо)

2) средняя наработка до отказа - […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее. (для невосстанавливаемых изделий)

Например:

"Разрабатываемый Аппарат должен удовлетворять следующим требованиям:

1) вероятность безотказной работы - 0,99, не менее;

2) средняя наработка на отказ - 8000 час., не менее.

(либо)

2) средняя наработка до отказа - 5000 час., не менее."

6.5.2.2 Показатели долговечности

(Назначенный срок службы или назначенный ресурс устанавливают для изделий, у которых достижение предельного состояния может сопровождаться особо тяжелыми последствиями, а также при отсутствии надежных средств и методов контроля технического состояния изделий)

Разрабатываемый[-ая, -ое] [сокращенное наименование вида продукции или аббревиатура] должен[-на, -но] удовлетворять следующим требованиям:

1) средний срок службы до списания или до ремонта - […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее;

2) средний ресурс до cписания или до ремонта - […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее;

3) назначенный срок службы - […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее;

(либо)

3) назначенный ресурс - […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее.

Например:

"Разрабатываемый Аппарат должен удовлетворять следующим требованиям:

1) средний срок службы до списания или до ремонта – 3 года, не менее;

2) средний ресурс до cписания или до ремонта – 2 года, не менее;

3) назначенный срок службы – 3 года, не менее;

(либо)

3) назначенный ресурс - 10000 час., не менее."

6.5.2.3 Показатель ремонтопригодности

Разрабатываемый[-ая, -ое] [сокращенное наименование вида продукции или аббревиатура] должен[-на, -но] обеспечивать среднее время восстановления - […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не более.

Например:

"Разрабатываемый Аппарат должен обеспечивать среднее время восстановления – 20 мин., не более."

6.5.2.4 Показатели сохраняемости

(РД 50-707-91 к показателям сохраняемости относит средний срок сохраняемости Тс и гамма - процентный срок сохраняемости Tc.γ %.

ГОСТ Р 50444-92 (ГОСТ 20790-93) устанавливает выбор значений показателей сохраняемости из ряда: 0,5; 1; 2; 3 г.

Согласно Приложению Б к ГОСТ Р 51908-2002 рекомендуется для изделий со сроками сохраняемости до 5 лет устанавливать средний срок сохраняемости, свыше 5 лет - гамма-процентный или средний срок сохраняемости.

Таким образом, рекомендуется устанавливать показатель сохраняемости в виде среднего срока сохраняемости)

Разрабатываемый[-ая, -ое] [сокращенное наименование вида продукции или аббревиатура] должен[-на, -но] удовлетворять следующему требованию:

- средний срок сохраняемости - […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее.

Например:

"Разрабатываемый Аппарат должен удовлетворять следующему требованию:

- средний срок сохраняемости – 2 года, не менее."

6.5.2.5 Критерии отказов и предельного состояния изделия

6.5.2.5.1 Отказом разрабатываемого[-ой] [сокращенное наименование вида продукции или аббревиатура] считают:

[1) …]

[2) …]

[3) …]

…

6.5.2.5.2 Предельным состоянием разрабатываемого[-ой] [сокращенное наименование вида продукции или аббревиатура] считают:

[1) …]

[2) …]

[3) …]

…

Например:

"6.5.2.5.1 Отказом разрабатываемого Комплекса считают:

1) прекращение выполнения Комплексом функций, заданных требованиями п. <…> настоящего технического задания;

2) снижение качества функционирования по производительности (п. <…> настоящего технического задания) и по точности (п. <…> настоящего технического задания) за пределы допустимого уровня."

"6.5.2.5.2 Предельным состоянием разрабатываемого Комплекса считают:

1) отказ одной или нескольких составных частей Комплекса, восстановление или замена которых на месте эксплуатации не предусмотрена эксплуатационной документацией и должна выполняться в ремонтных органах;

2) снижение наработки на отказ ниже уровня; установленного требованиями п. <…> настоящего технического задания

3) превышение установленного уровня текущих (суммарных) затрат на техническое обслуживание и ремонты, определяющее экономическую нецелесообразность дальнейшей эксплуатации."

6.5.3 Метод и стадия контроля показателей надежности

"Подтверждение требований п. 6.5.2 настоящего технического задания должно проводиться в соответствии с ГОСТ 27.301-95 и РД 50-707-91:

1) расчетным методом - на этапе разработки изделия и этапе предварительных испытаний;

2) экспериментальным методом - на этапе приёмочных (технических и медицинских) испытаний."

6.6 Требования к конструктивному устройству

(Термины, определения,общие требования по ГОСТ Р ИСО/ТО 16142-2008, ГОСТ Р 50444-92 (ГОСТ 20790-93), части ГОСТ Р 50267 и части ГОСТ Р МЭК 60601, соответствующим виду разрабатываемой продукции.

Устанавливаются конструктивные требования, предъявляемые к изделию в форме конкретных конструктивных решений, обеспечивающих наиболее эффективное выполнение изделием его функций, а также рациональность при его разработке, производстве и применении)

6.6.1 Габаритные размеры, масса (объем) изделия, площадь, занимаемая изделием

Например:

"6.6.1.1 Габаритные размеры разрабатываемого Аппарата должны быть:

1) высота – 1700 мм, не более;

2) ширина – 600 мм, не более;

3) глубина - 650 мм, не более."

"6.6.1.2 Масса разрабатываемого Аппарата без запасных частей и принадлежностей должна быть 80 кг, не более."

"6.6.1.3 Площадь, занимаемая разрабатываемым Аппаратом в рабочем состоянии, должна быть 0,5 кв. м, не более."

"6.6.1.4 Усилие, необходимое для передвижения разрабатываемого Аппарата в горизонтальном направлении по полу с пластмассовым покрытием должно быть 250 Н, не более."

6.6.2 Требования к материалам, полуфабрикатам и комплектующим изделиям

(Термины, определения, показатели и параметры по ГОСТ Р ИСО 10993 (все части))

Устанавливаются требования к материалам, полуфабрикатам и комплектующим изделиям в части применения в разрабатываемом изделии)

Например:

"6.6.2.1 Материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, входящие в состав разрабатываемого Аппарата, должны быть разрешены к применению в медицинских изделиях в установленном порядке."

"6.6.2.2 Для вновь применяемых в разрабатываемом Аппарате материалов, полуфабрикатов, комплектующих должны быть проведены исследования биологического действия медицинских изделий в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 10993-2009 (все части)."

6.6.3 Требования к покрытиям и средствам защиты от коррозии

(Термины, определения, показатели и параметры по ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.104-79.

Устанавливаются требования к металлическим и неметаллическим неорганическим покрытиям, а также к лакокрасочным покрытиям изделия)

Например:

"6.6.3.1 Металлические и неметаллические неорганические покрытия разрабатываемого Аппарата должны соответствовать ГОСТ 9.301-86 и ГОСТ 9.303-84 для группы условий эксплуатации 1."

"6.6.3.2 Лакокрасочные покрытия разрабатываемого Аппарата должны соответствовать ГОСТ 9.032-74 для группы условий эксплуатации УХЛ4 по ГОСТ 9.104-79.

6.6.4 Требования к параметрическому и конструктивному сопряжению с другими изделиями для работы в комплексе

(Устанавливаются требования к порядку и способам взаимодействия изделия с сопрягаемыми объектами, параметры воздействий (сигналов), поступающих на сопрягаемые объекты от создаваемого изделия или поступающих на создаваемое изделие от сопрягаемых объектов, необходимость обмена информацией и способы обмена ею)

Например:

"6.6.4.1 Разрабатываемый Анализатор должен иметь возможность интеграции в локальную сеть учреждения путем подключения к АРМ лаборанта по интерфейсу USB."

"6.6.4.1 Разрабатываемый Комплекс должен быть совместим по физическому интерфейсу и по информационному протоколу DICOM с внешними системами обработки и хранения данных."

"6.6.4.2 Коммуникационные протоколы связи разрабатываемого Комплекса с внешними системами должны соотвествовать протоколам МЭК <…>."

"6.6.4.3 Разрабатываемый Аппарат должен обеспечивать механическое сопряжение со стандартными световодами типа <…>."

6.6.5 Специфические конструктивные требования

(Устанавливаются конструктивные требования, отражающие специфику построения и/или применения разрабатываемого изделия)

Например:

"6.6.5.1 Требования к сигналам опасности, устройствам мониторинга и защитным устройствам:

1) разрабатываемый Комплекс должен быть снабжен устройством сигнализации, оповещающим о неисправности при подаче кислорода, срабатывающим, когда подаваемое давление от трубопровода снижается до уровня ниже 300 кПа. Устройство сигнализации должно активизировать сигнал высокого приоритета в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60601-1-8-2007;

2) монитор давления разрабатываемого Комплекса должен иметь устройство сигнализации опасности, предназначенное для активации сигналов высокого приоритета в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60601-1-8-2007, когда давление в анестезиологическом дыхательном контуре:

а) превышает установленный порог высокого давления;

б) превышает порог постоянного положительного давления более чем на (15+1) с;

3) разрабатываемый Комплекс должен иметь в своем составе в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60601-2-13-2001, п. 51.101.1 устройство сигнализации опасности, по меньшей мере средней приоритетности, соответствующее ГОСТ Р МЭК 60601-1-8-2007, которое должно срабатывать в случае полного рассоединения в анестезиологическом дыхательном контуре;

4) <…>;

6.6.5.2 <…>."

6.6.6 Требования взаимозаменяемости сменных сборочных единиц и частей

(Исходя из целей и задач ОКР, устанавливаются требования к унификации объекта разработки, в том числе: заимствованию ранее разработанных составных частей, блочно-модульному построению, разработке в качестве базового и для создания его модификации, включая выявление объектов стандартизации, разработку предложений по стандартизации и унификации комплектующих изделий, материалов и сырья)

Например:

"6.6.6.1 Разработка Изделия должна вестись с учетом технически и экономически обоснованной унификации, стандартизации и взаимозаменяемости используемых деталей и узлов."

"6.6.6.2 В составных частях разрабатываемого Комплекса должна быть сведена к минимуму номенклатура используемых субблоков."

"6.6.6.3 При электропитании составных частей разрабатываемого Комплекса должно использоваться минимальное количество номинальных значений питающих напряжений."

6.7 Требования по эргономике и технической эстетике

(Термины, определения, показатели и параметры согласно комплексу стандартов Система "человек - машина", ГОСТ 12.2.049-80, ГОСТ 20.39.108-85, ГОСТ Р 50949-2001, ГОСТ Р 50948-2001, ГОСТ 27833-88, ГОСТ Р 6385-2007, ГОСТ Р 51341-99, ГОСТ Р ЕН 614-1-2003, ГОСТ Р ИСО 14738-2007, ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ Р ИСО 9241-3-2003, части ГОСТ Р 50267 и части ГОСТ Р МЭК 60601 (а также другой НТД), соответствующим виду разрабатываемой продукции)

6.7.1 Требования, обеспечивающие соответствие изделия антропометрическим возможностям человека

(Устанавливаются требования по соответствию конструкции изделия:

- размерам тела человека и его отдельных частей;

- форме тела и его отдельных частей, входящих в контакт с изделием;

- распределению массы человека)

Например:

"6.7.1.1 Размещение органов управления разрабатываемого Комплекса должно обеспечивать возможность работы медицинского персонала в положении сидя в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.032-78."

"6.7.1.1 Размещение органов управления разрабатываемого Комплекса должно обеспечивать возможность работы медицинского персонала в положении стоя в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.033-78."

"6.7.1.2 Рабочий орган разрабатываемого Аппарата по форме и размеру должен соответствовать форме и размерам руки основного контингента медицинского персонала."

"6.7.1.3 Форма захватной части рабочего органа разрабатываемого Аппарата должна быть удобной, преимущественно овальной в разрезе, изготовленной из прочного и износоустойчивого материала, обладающего низкой теплопроводностью."

6.7.2 Требования, обеспечивающие соответствие изделия физиологическим возможностям человека

(Устанавливаются требования по соответствию:

- конструкции изделия силовым возможностям человека;

- конструкции изделия скоростным возможностям человека;

- конструкции изделия (размер, форма, яркость, контраст, цвет и пространственное положение объекта наблюдения) зрительным психофизиологическим возможностям человека;

- конструкции изделия, содержащего источник звуковой информации, слуховым психофизиологическим возможностям человека;

- конструкции изделия (формы и расположения изделия и его элементов) осязательным возможностям человека)

Например:

"6.7.2.1 Размещение органов отображения информации разрабатываемого Комплекса должно обеспечивать возможность работы медицинского персонала в положении сидя в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.032-78 и ГОСТ Р ИСО 9241-3-2003."

"6.7.2.2 Масса рабочего органа разрабатываемого Аппарата не должна превышать 3 кг."

"6.7.2.3 Усилие нажатия пусковой педали разрабатываемого Аппарата не должно превышать 10 Н."

6.7.3 Эстетические требования

(Устанавливают требования по технической эстетике, определяющие композиционную целостность, информационную выразительность, рациональность формы и культуру производственного выполнения создаваемого изделия)

Например:

"6.7.3.1 По технической эстетике разрабатываемый Аппарат должен соответствовать требованиям ГОСТ 20.39.108-85."

6.8 Требования к маркировке, консервации и упаковке

(Термины, определения, требования по ГОСТ Р 50444-92 (ГОСТ 20790-93), ГОСТ Р ИСО 15223-2002, ГОСТ Р ИСО 11607-2003, ГОСТ 26828-86, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 9.014-78, ГОСТ Р 51474-99, части ГОСТ Р 50267 и части ГОСТ Р МЭК 60601 (а также другой НТД), соответствующим виду разрабатываемой продукции)

6.8.1 Требования к качеству маркировки, содержанию, способу и месту нанесения маркировки

(Устанавливаются требования к маркировке, наносимой на изделия и тару (место нанесения, способ нанесения, требования к качеству маркировки, содержанию предупредительных и указательных подписей)

Например:

"6.8.1.1 На разрабатываемый Аппарат должна быть нанесена маркировка в соответстви с требованиями ГОСТ Р 50444-92 (ГОСТ 20790-93), ГОСТ Р ИСО 15223-2002, ГОСТ Р 50267.26-95."

"6.8.1.1 На разрабатываемом Аппарате должна быть прикреплена табличка по ГОСТ 12969-67, на которой должны быть указаны:

1) товарный знак предприятия-изготовителя;

2) наименование и обозначение типа аппарата;

3) номер аппарата по системе нумерации предприятия-изготовителя;

4) номинальное напряжение сети;

5) частота переменного тока питающей сети;

6) потребляемая мощность при номинальном режиме работы;

7) год выпуска;

8) обозначение технических условий;

9) символ типа В;

10) символ типа 1РХ1."

"6.8.1.2 На транспортной таре разрабатываемого Аппарата должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 (ГОСТ 20790-93), ГОСТ 14192-96, ГОСТ Р 51474-99."

6.8.2 Требования к консервации и упаковке изделия, в том числе требования к таре, материалам, применяемым при упаковке, и т. д.

(Устанавливаются требования к таре и упаковке, способу и возможным вариантам упаковки в зависимости от сроков и условий хранения и транспортирования)

Например:

"6.8.2.1 Временная противокоррозионная защита разрабатываемого Аппарата должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78."

"6.8.1.1 Перед упаковкой металлические поверхности разрабатываемого Аппарата должны быть законсервированы по ГОСТ 9.014-78 для условий хранения I по ГОСТ 15150-69: В3-10, ВУ-5. Срок защиты - 3 года."

"6.8.2.2 Каждое Изделие должно быть упаковано в индивидуальную тару, обеспечивающую его сохранность при транспортировании и хранении и состоящую из полиэтиленового пакета, картонной коробки и амортизационных прокладок."

"6.8.2.3 Эксплуатационная документация должны быть вложена вместе с Аппаратом в пакет из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354-82.

"6.8.2.4 В каждое отдельное место должен быть вложен упаковочный лист по ГОСТ Р 50444-92 (ГОСТ 20790-93)."

7 Требования по видам обеспечения

7.1 Метрологическое обеспечение

(Термины, определения, требования по ГОСТ-серия 8 (в том числе ГОСТ 8.009-84, ГОСТ Р 8.568-97, ГОСТ Р 8.596-2002, ГОСТ Р 8.654-2009), ГОСТ Р 50444-92 (ГОСТ 20790-93), приказу Минпромторга РФ от 30 ноября 2009 г. № 1081, РМГ 63-2003, ГОСТ 27518-87, ГОСТ 20911-89, части ГОСТ Р 50267 и части ГОСТ Р МЭК 60601, соответствующим виду разрабатываемой продукции.

Устанавливаются требования к:

- разработке, аттестации и постановке на производство специальных средств поверки, стендовой аппаратуры, стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, при необходимости в них при испытаниях и эксплуатации;

- разработке и включению в состав изделия средств и устройств его калибровки, самоконтроля и технического диагностирования;

- метрологической экспертизе технической документации и средств измерений)

[7.1….] На этапе[-ах] […] (указать наименование или порядковые номера этапа(-ов) работ) должна быть проведена метрологическая экспертиза технической документации в соответствии с требованиями РМГ 63-2003. Документы по результатам метрологической экспертизы должны быть оформлены установленным порядком и включены в состав отчетной документации, предъявляемой Заказчику.

Например:

"7.1.1 Метрологическое обеспечение разрабатываемого Комплекса должно отвечать требованиям ГОСТ 8.009."

"7.1.2 Испытательное оборудование, применяемое при разработке и эксплуатации разрабатываемого Аппарата, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-97."

"7.1.3 Контроль параметров разрабатываемого Комплекса при его изготовлении и эксплуатации должен осуществляться с применением стандартных серийно выпускаемых метрологических средств."

"7.1.4 Разрабатываемый Комплекс должен обеспечивать возможность поверки встроенных в оборудование средств измерения без их демонтажа."

"7.1.5 На этапах 2 и 4 Календарного плана выполнения ОКР должна быть проведена метрологическая экспертиза технической документации в соответствии с требованиями РМГ 63-2003. Документы по результатам метрологической экспертизы должны быть оформлены установленным порядком и включены в состав отчетной документации, предъявляемой Заказчику."

7.2 Программное обеспечение

(Термины, определения, требования по ГОСТ 19.001-77, ГОСТ 19.101-77, ГОСТ 19.102-77, ГОСТ 19.301-79, ГОСТ 19.701-90, ГОСТ 24.701-86, ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000, ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271-2002, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2008, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2008, ГОСТ 15971-90, ГОСТ Р 51275-2006, ГОСТ Р 51904-2002, ГОСТ Р 8.654-2009, ГОСТ Р 50267.0.4-99.

Устанавливаются требования по программному обеспечению (ПО) встроенных систем и внешнего ПО:

-к схемам алгоритмов и программ;

-к языкам программирования;

-к составу и структуре системного и прикладного ПО (СПО и ППО) - приводится перечень программных продуктов и указывается, какие программы заимствуются, какие дорабатываются, какие разрабатываются вновь;

- функциональные требования к СПО и ППО, входящему в состав разрабатываемого изделия, при этом: автоматическая функция должна обеспечивать выполнение функции без участия человека-оператора, автоматизированная функция должна обеспечивать возможность выполнения указанной функции с участием человека-оператора;

- к организации входных и выходных данных

-к операционным системам;

- к функциональной, организационной, программной, информационной и другим видам совместимости;

- к надежности, включая требования по безотказности, критерии отказов,

- к информационной безопасности;

-к алгоритмам, точности и времени решения задач;

-к составу, ресурсу памяти и другим параметрам используемых вычислительных средств;

- к средствам ввода, вывода и отображения информации, к пользовательскому интерфейсу;

- к эксплуатационным показателям в части ПО, в том числе – требования к составу и квалификации обслуживающего персонала (программистов, администратора, пользователей), по эксплуатационным и дежурным режимам, к видам обслуживания ПО (постоянно, периодически или без обслуживания) и к условиям, объему и периодичности обслуживания и проверок)

Например:

"7.2.1 В состав программного обеспечения (далее - ПО) разрабатываемого Комплекса должно входить:

7.2.1.1 системное ПО (далее – СПО) в составе:

1) операционная система <…> версии <…>, не ниже;

2) система управления базами данных (далее – СУБД) <…> версии <…>, не ниже;

3) <…>;

7.2.1.2 прикладное ПО (далее – ППО) в составе:

1) программа управления Комплексом;

2) программа управления ИВЛ с пневмоприводом;

3) программа управления ИВЛ с электроприводом;

4) программный модуль ведения карты анестезии

5) программный модуль расчета доз лекарственных средств;

6) <…>;

7.2.1.3 информационное ПО (далее – ИПО) в составе:

1) электронный справочник по клиническому применению режимов вентиляции;

2) электронный справочник анестезиолога по лечению острых состояний;

3) <…>;"

"7.2.2 ППО разрабатываемого Аппарата должно обеспечивать:

1) непрерывный оперативный медицинский контроль важнейших физиологических параметров организма (ЭКГ, АД, SaO2, ЧСС, ФПГ);

2) биоадаптивное регулирование параметров дыхания и состава многокомпонентной дыхательной смеси;

3) <…>;"

"7.2.3 ППО разрабатываемого Аппарата должно обеспечивать возможность:

1) сохранения изображений непосредственно с видеоэндоскопа в формате <…>;

2) обработку, просмотр, редактирование и печать сохраненных изображений;

3) <…>;"

"7.2.3 ИПО разрабатываемого Комплекса должно обеспечивать:

1) сохранение полной информацию о пациентах, результатов обследований и протоколов обследований;

2) <…>;"

"7.2.4 Команды и данные, введенные через интерфейс пользователя разрабатываемого Аппарата, не должны оказывать недопустимого влияния на метрологически значимое ПО и данные."

"7.2.5 ППО разрабатываемого Аппарата должно быть написано на языке программирования высокого уровня <…> версии, не ниже."

"7.2.6 ППО <…> должно иметь открытую, сертифицированную архитектуру построения в виде законченных алгоритмов и функциональных модулей."

"7.2.7 Интерфейс пользователя разрабатываемого Аппарата должен обеспечивать визуализацию процесса воздействия на организм пациента."

"7.2.8 Язык интерфейса пользователя  ППО и ИПО должен быть русский."

"7.2.9 ППО <…> должен устойчиво функционировать, обеспечивать работоспособность в следующих ситуациях:

- ошибки во входных данных <…>;

- некритические сбои и отказы технических и программных средств разрабатываемого Комплекса, не ведущих к перезагрузке и переустановке основной операционной системы."

"7.2.10 ППО разрабатываемого Комплекса должно обеспечивать:

1) защиту от ошибок оператора;

2) вывод сообщений об ошибках и автоматическое ведение журнала ошибок;

3) автоматическое безопасное завершение работы Комплекса при аварийном завершении программы."

"7.2.11 Информационная безопасность ППО разрабатываемого Комплекса должна обеспечиваться:

1) сертифицированными средствами защиты от несанкционированного доступа к хранимым данным;

2) сертифицированными средствами разграничения доступа к данным зарегистрированных пользователей;

3) сохранением последних по времени данных при аппаратно-программных сбоях;

4) обеспечением защиты от вирусов."

[7.3 Требования по другим видам обеспечения]

(Подразделы вводятся по усмотрению Заявителя или участника размещения заказа)

8 Требования к документации

(Обязательный раздел. Редактирование раздела не допускается.

Виды, состав и комплектность технической документации по ГОСТ 2.102, ГОСТ 15.012, ГОСТ 2.601, ГОСТ 19.101, ПР 50-718-99, ГОСТ Р 51148-98)

8.1 Виды, состав и комплектность технической документации установлены "Перечнем технической документации, разрабатываемой в рамках государственного контракта", приведенной в приложении к настоящему техническому заданию.

(Если ТЗ предусмотрено создание нескольких видов продукции (изделий) и их комплектность различается, то для каждого объекта разработки должен быть приведен свой перечень документации)

8.2 Техническая (конструкторская, технологическая, программная, эксплуатационная) документация должна соответствовать требованиям стандартов ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД.

8.3 Перечень технической и другой отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на этапах выполнения работ, определяется требованиями настоящего технического задания и нормативными актами [наименование государственного заказчика].

8.4 Техническая и другая отчетная документация представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

9 Специальные требования

9.1 Требования к испытаниям

(Термины, определения, требования по ГОСТ 16504-81, ГОСТ Р 15.201-2000, ГОСТ Р 15.013-94, ГОСТ Р 50444-92 (ГОСТ 20790-93), ГОСТ Р 51148-98, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ Р 51830-2001, ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ 25375-82, приказу Минздрава СССР № 60 от 17.01.1979 г., ГОСТ Р 50855-96, ГОСТ Р ИСО 14155-1-2008, ГОСТ Р ИСО 14155-2-2008, приказу Минпромторга РФ от 30 ноября 2009 г. № 1081, "Административному регламенту Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по регистрации изделий медицинского назначения", утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30 октября 2006 г. № 735

Устанавливаются требования:

- о необходимости разработки математической модели изделия, моделирующих программных средств, макетов изделия и его составных частей;

- к виду и количеству испытаний разрабатываемого изделия;

- к количеству опытных (экспериментальных) образцов изделия, предназначенных для проведения испытаний;

- по разработке средств для обеспечения испытаний и моделирования образца изделия)

9.1.[…] Для подтверждения и проверки выбранных конструктивно-схемных, конструктивно-технологических и технических решений, а также требований надежности и других, предъявляемых к разрабатываемому[-ой] [сокращенное наименование вида продукции 1 или аббревиатура], его составным частям (сборочным единицам) должны быть изготовлены и испытаны следующие [макет, модель, экспериментальный образец]:

1) на этапе [наименование или номер этапа работ]:

а) [макет, модель, экспериментальный образец] [наименование составной части 1];

б) [макет, модель, экспериментальный образец] [наименование составной части 2];

[…]

…

[…]) на этапе [наименование или номер этапа работ]:

а) [макет, модель, экспериментальный образец] [наименование составной части 1];

б) [макет, модель, экспериментальный образец] [наименование составной части 2];

[…]

…

9.1.[…] Для подтверждения и проверки выбранных конструктивно-схемных, конструктивно-технологических и технических решений, а также требований надежности и других, предъявляемых к опытному образцу [сокращенное наименование вида продукции 2 или аббревиатура], его составным частям (сборочным единицам) должны быть изготовлены и испытаны следующие [макет, модель, экспериментальный образец]:

1) на этапе [наименование или номер этапа работ]:

а) [макет, модель, экспериментальный образец] [наименование составной части 1];

б) [макет, модель, экспериментальный образец] [наименование составной части 2];

[…]

…

[…]) на этапе [наименование или номер этапа работ]:

а) [макет, модель, экспериментальный образец] [наименование составной части 1];

б) [макет, модель, экспериментальный образец] [наименование составной части 2];

[…]

…

9.1.[...] Испытания макетов (моделей, экспериментальных образцов) должны быть проведены по утвержденным программам и методикам головного исполнителя ОКР.

9.1.[...] Для подтверждения соответствия разрабатываемой продукции требованиям настоящего технического задания, нормативно-технической и нормативной документации должны быть проведены следующие испытания опытного[-ых] образца[-ов]:

1) предварительные испытания;

2) санитарно-химические и токсикологические испытания в соответствии с ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ Р 51148-98, ГОСТ Р 51830-2001, ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009;

[[...]) испытания на стерильность в соответствии с ГОСТ 25375-82 и приказом Минздрава СССР № 60 от 17.01.1979 г., ГОСТ Р 51148-98 и частью[-ми] [...] (указать обозначение соответствующей части(-ей)) ГОСТ Р ИСО 10993;] (для медицинских изделий однократного применения, выпускаемых в стерильном виде)

[[...]) испытания на пирогенность в соответствии с ГОСТ Р 50855-96, ГОСТ Р 51148-98 и частью[-ми] [...] (указать обозначение соответствующей части(-ей)) ГОСТ Р ИСО 10993;] (для медицинских изделий, контактирующих с системой кровообращения, кровью и ее препаратами, а также веществами для внутрисосудистого введения)

[...]) приемочные технические испытания;

либо:

[[...]) испытания типа средств измерения медицинского назначения в соответствии с приказом Минпромторга РФ от 30 ноября 2009 г. № 1081;] (для средств измерения медицинского назначения, в том числе средств измерений, встроенных или входящих в состав медицинских аппаратов и приборов, нормируемых по техническим условиям)

[...]) клинические (медицинские) испытания в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14155-1-2008, ГОСТ Р ИСО 14155-2-2008.

9.1.[...] Для проведения испытаний должно быть изготовлено следующее количество опытных образцов (указывается по каждому виду продукции):

1) для предварительных испытаний – […] (указать значение) шт.;

[...]) для санитарно-химических и токсикологических испытаний – […] (указать значение в соответствии с приложением Б ГОСТ Р 51148-98) шт.;

[[...]) для испытаний на стерильность – […](указать значение в соответствии с приложением Б ГОСТ Р 51148-98) шт.;]

[[...]) для испытания на пирогенность – […](указать значение в соответствии с приложением Б ГОСТ Р 51148-98) шт.;]

[...]) для приемочных технических испытаний - […] (указать значение) шт.;

либо:

[[...]) для испытаний типа средств измерения медицинского назначения – […] (указать значение) шт.;]

[...]) для клинических (медицинских) испытаний - […] (указать значение) шт.

9.1.[...] Предварительные испытания опытных образцов должны быть проведены по утвержденным программам и методикам головного исполнителя ОКР.

9.1.[...] Испытания по п.п. 9.1.[...] [...])…9.1.[...] [...]) настоящего технического задания должны быть проведены по программам и методикам, а также по планам испытаний, разработанным в соответствии с действующей нормативной и нормативно-технической документацией.

9.1.[...] Для обеспечения испытаний должны быть разработаны следующие средства:

1) [наименование испытательного стенда, установки 1], предназначенный для […] (указывается назначение стенда, установки);

2) [наименование испытательного стенда, установки 2], предназначенный для […] (указывается назначение стенда, установки);

(для работ, выполняемых с участием иностранного партнера вводится подраздел:)

Например:

"9.1.1 Для подтверждения и проверки выбранных конструктивно-схемных, конструктивно-технологических и технических решений, а также требований надежности и других, предъявляемых к опытному образцу разрабатываемого Комплекса, его составным частям (сборочным единицам) должны быть изготовлены и испытаны следующие макеты:

1) на этапе Эскизного проекта:

а) макет блока управления;

б) макет блока излучения;

2) на этапе Технического проекта:

а) макет рабочего органа;

б) макет привода рабочего органа."

"9.1.2 Испытания макетов должны быть проведены по утвержденным программам и методикам головного исполнителя ОКР."

"9.1.3 Для подтверждения соответствия разрабатываемой продукции требованиям настоящего технического задания, нормативно-технической и нормативной документации должны быть проведены следующие испытания опытного образца разрабатываемого Аппарата:

1) предварительные испытания;

2) санитарно-химические и токсикологические испытания в соответствии с ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ Р 51148-98, ГОСТ Р 51830-2001, ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009;

3) испытания на стерильность в соответствии с ГОСТ 25375-82 и приказом Минздрава СССР № 60 от 17.01.1979 г., ГОСТ Р 51148-98 и частью 6 ГОСТ Р ИСО 10993;

4) испытания на пирогенность в соответствии с ГОСТ Р 50855-96, ГОСТ Р 51148-98 и частью 4 ГОСТ Р ИСО 10993;

5) приемочные технические испытания;

либо:

5) испытания типа средств измерения медицинского назначения в соответствии с приказом Минпромторга РФ от 30 ноября 2009 г. № 1081;

6) клинические (медицинские) испытания в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14155-1-2008, ГОСТ Р ИСО 14155-2-2008."

"9.1.4 Для проведения испытаний должно быть изготовлено следующее количество опытных образцов:

1) для предварительных испытаний – 3 шт.;

2) для санитарно-химических и токсикологических испытаний – 3 шт.;

3) для испытаний на стерильность – 3 шт.;

4) для испытания на пирогенность – 3 шт.;

5) для приемочных технических испытаний - 3 шт.;

либо:

5) для испытаний типа средств измерения медицинского назначения – 3 шт.;

6) для клинических (медицинских) испытаний - 3 шт."

"9.1.5 Предварительные испытания опытных образцов должны быть проведены по утвержденным программам и методикам головного исполнителя ОКР."

"9.1.6 Испытания по п.п. 9.1.4 2)…9.1.4 6) настоящего технического задания должны быть проведены по программам и методикам, а также по планам испытаний, разработанным в соответствии с действующей нормативной и нормативно-технической документацией."

"9.1.7 Для обеспечения испытаний должны быть разработаны следующие средства:

1) испытательный стенд, предназначенный для проверки характеристик разрабатываемого Комплекса по п.п.<…> настоящего технического задания;

2) отладочный стенд, предназначенный для настройки и отладки программного обеспечения из состава разрабатываемого Комплекса."

(для работ, выполняемых с участием иностранного партнера вводится подраздел:)

9.[...] Требования к работам, выполняемым с участием иностранных партнёров

9.[...].1 В соответствии с [наименование и реквизиты документа] между [наименование Заявителя/участника размещения заказа] и [наименование иностранного партнера] иностранным партнером за счет собственных средств (внебюджетных) должны быть выполнены следующие работы:

9.[...].1.1 на этапе 1 работ:

[1)…]

[2)…]

…

9.[...].1.2 на этапе 2 работ:

[1)…]

[2)…]

…

9.[...].1.[…] на этапе […] работ:

[1)…]

[2)…]

…

9.[...].2 Отчетные материалы по выполнению работ иностранным партнёром должны быть включены в состав отчетных материалов по этапам работ Исполнителя государственного контракта, предоставляемых Заказчику.

9.[...].3 В рамках выполнения работы должно быть заключено соглашение между [наименование Заявителя/участника размещения заказа] и [наименование иностранного партнера], регулирующее порядок использования совместно полученной интеллектуальной собственности с учетом требований раздела «Права на результаты работ» государственного контракта.

9.[...].4 Обладающая коммерческим потенциалом совместная интеллектуальная собственность, полученная в ходе работ, должна быть защищена в соответствии с российским и международным законодательством.

9.[...].5 Должны быть проработаны вопросы коммерциализации полученных результатов на территории Российской Федерации.

Например:

"9.2.1 В соответствии с "Соглашением о совместных исследованиях" от 01.01.2010 г. между ФГУП Предприятие и Иностранным Университетом (г. Город, Страна) иностранным партнером за счет собственных средств (внебюджетных) должны быть выполнены следующие работы:

9.2.1.1 на этапе 1 работ:

1) исследование и разработка технических решений обработки <…>;

2) разработка технических решений <…>.

9.2.1.2 на этапе 2 работ:

1) проведение испытаний <…> на базе Иностранного Университета;

2) анализ результатов испытаний и выработка рекомендаций по <…>."

"9.2.2 Отчетные материалы по выполнению работ иностранным партнёром должны быть включены в состав отчетных материалов по этапам работ Исполнителя государственного контракта, предоставляемых Заказчику."

"9.2.3 В рамках выполнения работы должно быть заключено соглашение между ФГУП Предприятие и Иностранным Университетом, регулирующее порядок использования совместно полученной интеллектуальной собственности с учетом требований раздела «Права на результаты работ» государственного контракта.

9.2.4 Обладающая коммерческим потенциалом совместная интеллектуальная собственность, полученная в ходе работ, должна быть защищена в соответствии с российским и международным законодательством.

9.2.5 Должны быть проработаны вопросы коммерциализации полученных результатов на территории Российской Федерации."

10 Технико-экономические требования

10.1 Основные технико-экономические требования

10.1.1 Разрабатываемые […] (описываются научно-технические результаты ОКР) должны обеспечить:

(приводится перечень основных научно-практических и социально-экономических преимуществ и выгод, получаемых от внедрения научно-технических результатов ОКР)

10.1.2 Разрабатываемые […] (описываются научно-технические результаты ОКР) должны быть ориентированы на коммерческое применение в области […] (указывается область или области применения результатов ОКР) и являться конкурентно-способными на мировом рынке.

10.1.3 Должны быть проведены маркетинговые исследования и разработан бизнес-план производства разработанной продукции (при наличии требований по объему дополнительного производства новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции за счет коммерциализации созданных передовых технологий – показатель П2 в п. 10.2).

Например:

"10.1.1 Разрабатываемый Комплекс должен обеспечить:

1) улучшение условий труда медицинского персонала;

2) снижение количества летальных исходов в условиях операционных и палат отделения реанимации и интенсивной терапии;

3) снижение потребности в приобретении импортного оборудования."

"10.1.2 Разрабатываемая продукция должна быть ориентирована на коммерческое применение в области медицины и являться конкурентоспособными на мировом рынке."

"10.1.3 Должны быть проведены маркетинговые исследования и разработан бизнес-план производства разработанной продукции."

10.2 Требования к достижению программных индикаторов и показателей

(Приводится текст:)

"В процессе выполнения ОКР должны быть достигнуты следующие значения программных индикаторов:

(В таблице Заявитель указывает планируемые значения программных индикаторов, которые должны быть достигнуты при выполнении предлагаемого к реализации проекта).

| Наименование | ед. изм. | Всего | год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| И2.N.1 Число разработанных технологий, соответствующих мировому уровню либо превосходящих его | единиц |  |  |  |  |  |  |
| И2.N.2 Число завершенных проектов, перешедших в стадию коммерциализации | единиц |  |  |  |  |  |  |
| И2.N.3 Число патентов (в том числе международных) на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения комплексных проектов | единиц |  |  |  |  |  |  |
| И2.N.4 Численность молодых специалистов, привлеченных к проведению исследований в рамках комплексных проектов (докторов наук, кандидатов наук, докторантов, аспирантов, сотрудников без ученой степени, специалистов, студентов) | человек |  |  |  |  |  |  |
| И2.N.5 Число диссертаций на соискание ученых степеней, защищенных в рамках выполнения комплексных проектов | единиц |  |  |  |  |  |  |
| И2.N.6 Число публикаций, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения комплексных проектов | единиц |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем привлеченных внебюджетных средств | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Объем дополнительного производства новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции за счет коммерциализации созданных передовых технологий | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительный объем экспорта высокотехнологичной продукции | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Количество новых рабочих мест, созданных в рамках реализации проектов, для высококвалифицированных работников | единиц |  |  |  |  |  |  |

11 Требования к патентной чистоте и патентоспособности

(В соответствии с ГОСТ Р 15.011-96, ГОСТ 15.012-84)

11.1 На этапе[-ах] […] (указать наименование или порядковые номера этапа(-ов) работ) должны быть проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

11.2 Патентная чистота на методы изготовления и конструктивные решения должна быть обеспечена в отношении Российской Федерации и стран, куда возможна поставка изделий, а также передача технической, информационной и другой документации.

Например:

"11.1 На этапах 1 и 5 должны быть проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

11.2 Патентная чистота на методы изготовления и конструктивные решения должна быть обеспечена в отношении Российской Федерации и стран, куда возможна поставка изделий, а также передача технической, информационной и другой документации."

12 Перечень, содержание, сроки выполнения и стоимость этапов

(Наименование этапов, виды и содержание работ по ГОСТ 2.103-68, ГОСТ 2.119-73, ГОСТ 2.120-73, ГОСТ Р 15.013-94, ГОСТ Р 15.201-2000)

12.1 Наименование этапов и выполняемые работы

(Указываются наименование этапов ОКР и содержание работ, выполнение которых должно обеспечить достижение поставленных в ОКР целей.

Этапы ОКР, их количество, наименование и содержание устанавливаются с учетом характера и целевого назначения ОКР.

Проводимые работы должны быть расположены, по возможности, в логической связи и хронологической последовательности; последующие работы должны, как правило, основываться на результатах предыдущих, и, в итоге, приводить к достижению цели)

Например:

"Этап 1. Техническое предложение:

1.1 Разработка и согласование с Заказчиком "Комплектности технической документации, разрабатываемой в рамках государственного контракта" (далее Комплектность ТД).

1.2 Разработка технического предложения, в том числе:

— проработка результатов предшествующих НИР;

— проработка результатов прогнозирования;

— предварительные расчеты;

— сравнительная оценка рассматриваемых вариантов;

*— изготовление и испытания макетов;

— обоснование и выбор оптимального варианта (вариантов) технического решения (решений).

1.3 Проведение патентных исследований.

1.4 Разработка технической документации в соответствии с согласованной комплектностью.

1.5 Оформление документации технического предложения в соответствии с ГОСТ 2.118-73, его рассмотрение и утверждение на научно-техническом совете.

1.6 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ).

1.7 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента.

Этап 2. Эскизный проект:

2.1 Разработка эскизного проекта, в том числе:

— исследование, обоснование и формулировка назначения, области применения и основных технических характеристик разрабатываемого Комплекса;

— конструкторская проработка вариантов возможных решений, выбор конструкции;

*— изготовление и испытания макетов;

— проведение ориентировочных расчетов по показателям [работоспособности, надежности изделия и экономическим показателям];

— оценка разрабатываемого Комплекса по показателям [технологичности, стандартизации и унификации, эргономики и технической эстетики];

*— проверка соответствия вариантов требованиям техники безопасности и производственной санитарии.

*2.2 Проведение патентных исследований.

2.3 Разработка конструкторской, эксплуатационной документации в соответствии с согласованной комплектностью.

2.4 Оформление документации эскизного проекта в соответствии с ГОСТ 2.119-73, его рассмотрение и утверждение на научно-техническом совете.

2.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ).

2.6 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента.

Этап 3. Технический проект:

3.1 Разработка технического проекта, в том числе:

— разработка конструктивных решений разрабатываемого Комплекса и его составных частей;

— разработка и обоснование технических решений, обеспечивающих показатели надежности;

— выполнение необходимых расчетов;

*— разработка, изготовление и испытание макетов разрабатываемого Комплекса и его составных частей;

— оценка соответствия разрабатываемого Комплекса требованиям технического задания;

*— оценка технологичности изготовления.

(при наличии в составе изделия программного обеспечения (встроенного или внешнего) предусматриваются следующие работы:)

— разработка алгоритмов решения программных задач;

— разработка программных решений программных компонентов;

— разработка структуры программных компонентов и ПО;

3.2 Разработка конструкторской, программной и эксплуатационной документации в соответствии с согласованной комплектностью.

3.3 Оформление документации технического проекта в соответствии с ГОСТ 2.120-73, его рассмотрение и утверждение на научно-техническом совете.

3.4 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ).

3.5 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента.

Этап 4. Разработка рабочей конструкторской документации:

4.1 Разработка конструкторской документации на разрабатываемый Комплекс.

4.2 Разработка проектов ТУ и эксплуатационной документации.

*4.3 Разработка проекта укрупненной технологической документации для изготовления опытного образца разрабатываемого Комплекса;

(при наличии в составе изделия программного обеспечения (встроенного или внешнего) предусматриваются следующие работы:)

4._ Программная реализация программных компонентов;

4.4 Экспертиза разработанной рабочей конструкторской документации.

4.5 Разработка программы и методик предварительных испытаний.

4.6 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ).

4.7 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента.

Этап 5. Изготовление опытного образца и проведение предварительных испытаний:

5.1 Подготовка опытного производства для изготовления опытного образца.

5.2 Изготовление специального оборудования для проведения предварительных испытаний.

5.3 Изготовление опытного образца разрабатываемого Комплекса.

5.4 Проведение предварительных испытаний опытного образца разрабатываемого Комплекса.

5.5 Корректировка РКД, РПД разрабатываемого Комплекса по результатам предварительных испытаний, присвоение РКД литеры "О".

5.6 Доработка опытного образца разрабатываемого Комплекса в целом по результатам предварительных испытаний.

5.7 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ).

5.8 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента.

Этап 6. Проведение токсикологических, санитарно-химических испытаний [и испытаний на стерильность и пирогенность (при необходимости)]:

6.1 Разработка комплекта документации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51148-98 для предъявления разрабатываемого Комплекса на токсикологические, санитарно-химические испытания [и испытания на стерильность и пирогенность (при необходимости) ].

6.2 Организация проведения токсикологических, санитарно-химических испытаний [и испытаний на стерильность и пирогенность (при необходимости)].

(токсикологические, санитарно-химические испытания и испытания на стерильность и пирогенность организует разработчик, проводит сертифицированная испытательная лаборатория на основании договора)

6.3 Корректировка РКД, РПД разрабатываемого Комплекса по результатам токсикологических, санитарно-химических испытаний [и испытаний на стерильность и пирогенность (при необходимости) ].

6.4 Доработка опытного образца разрабатываемого Комплекса в целом по результатам токсикологических, санитарно-химических испытаний [и испытаний на стерильность и пирогенность (при необходимости)].

6.5 Разработка, согласование и утверждение Программы и методики приемочных технических испытаний в соответствии с ГОСТ Р 15.013-94.

(Программу и методики приемочных технических испытаний разрабатывает разработчик, согласовавывает и утверждает сертифицированная испытательная лаборатория)

либо:

(если разрабатываемое изделие является средством измерения медицинского назначения:)

[6.5 Подготовка комплекта документации в соответствии с требованиями приказа Минпромторга РФ от 30 ноября 2009 г. № 1081 для предъявления разрабатываемого Комплекса на испытания типа средства измерения медицинского назначения.]

6.6 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ).

6.7 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента.

Этап 7. Проведение приемочных технических испытаний.

7.1 Подготовка комплекта документации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.013-94 для предъявления разрабатываемого Комплекса на приемочные технические испытания.

7.2 Организация проведения приемочных технических испытаний.

(приемочные технические испытания организует разработчик, проводит сертифицированная испытательная лаборатория на основании договора.

В соответствии с ГОСТ Р 15.013-94 результаты приемочных технических испытаний считают отрицательными в следующих случаях:

- представленные образцы не соответствуют медико-техническим требованиям или технической документации;

- техническая документация требует доработки; .

- разработанное специальное оборудование не обеспечивает возможности проведения необходимых испытаний или оно отсутствует.

Т.е., в случае отрицательных результатов приемочных технических испытаний доработка опытного образца (образцов), корректировка технической документации и вторичное предъявление на приемочные технические испытания в состав работ по гос. контракту не включаются и производятся за счет собственных средств разработчика.)

7.3 Разработка, согласование и утверждение Плана клинических (медицинских) испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 14155-2-2008.

(План клинических (медицинских) испытаний разрабатываают совместно разработчик и учреждение здравоохранения, проводящее клинические (медицинские) испытания)

7.4 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ).

7.5 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента.

либо:

(если разрабатываемое изделие является средством измерения медицинского назначения:)

[Этап 7. Проведение испытаний типа средства измерения медицинского назначения.

7.1 Организация проведения испытаний типа средства измерения медицинского назначения в соответствии с приказом Минпромторга РФ от 30 ноября 2009 г. № 1081. (для средств измерения медицинского назначения, в том числе средств измерений, встроенных или входящих в состав медицинских аппаратов и приборов, нормируемых по техническим условиям)

(испытания типа средства измерения медицинского назначения организует разработчик, проводит аккредитованный государственный центр испытаний средств измерений (ГЦИ СИ) на основании договора)

7.2 Разработка и согласование Программы и методик испытаний средства измерения для целей утверждения его типа.

(Программу и методики испытаний средства измерения для целей утверждения его типа разрабатывает ГИЦ СИ, согласует разработчик)

7.3 Подготовка комплекта документации для утверждения типа средств измерений в соответствии с приказом Минпромторга РФ от 30 ноября 2009 г. № 1081.

7.4 Разработка, согласование и утверждение Плана клинических (медицинских) испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 14155-2-2008.

(План клинических (медицинских) испытаний разрабатываают совместно разработчик и учреждение здравоохранения, проводящее клинические (медицинские) испытания)

7.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ).

7.6 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента.]

Этап 8. Проведение клинических (медицинских) испытаний.

8.1 Организация проведения клинических (медицинских) испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 14155-1-2008, ГОСТ Р ИСО 14155-2-2008.

(клинические (медицинские) испытания организует разработчик, проводит учреждение здравоохранения на основании договора)

8.2 Подготовка комплекта документации для регистрации изделия медицинского назначения в соответствии с требованиями "Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по регистрации изделий медицинского назначения" (утвержден приказом Минздравсоцразвития РФ от 30 октября 2006 г. № 735).

(письмо Росздравнадзора от 16 декабря 2008 г. N 01И-809/08 "О методических рекомендациях по подготовке документов для регистрации изделий медицинского назначения")

8.3 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ).

8.4 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента.

12.2 Сроки исполнения и финансирование по этапам

Перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения ОКР, сроки исполнения и контрактная цена приведены в календарном плане (приложение к государственному контракту).

13 Порядок выполнения и приемки этапов ОКР

13.1 Работа должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.013-94 и ГОСТ Р 15.201-2000.

13.2 Место проведения предварительных испытаний – ОАО "Предприятие", г. Город.

13.3 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами [наименование государственного заказчика], в том числе в соответствии с "Регламентом приемки выполненных работ (этапов работ) по государственным контрактам, заключенным в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы»", и в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.013-94 и ГОСТ Р 15.201-2000.

Приложение

к техническому заданию

Перечень

технической документации, разрабатываемой и представляемой в рамках государственного контракта

по теме: «_____________»

1. Конструкторская документация

| № п.п. | Наименование документа | Код | Стадия разработки по ГОСТ 2.103 | № этапа по КП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Наименование Изделия] (на Изделие в целом) |
| […] | Пояснительная записка | ПЗ | ТПР, ЭП, ТП | 1,2,3 |
| […] | Схема деления | Е1 | ТПР | 1 |
| […] | Ведомость технического предложения | ПТ | ТПР | 1 |
| […] | Ведомость эскизного проекта | ЭП | ЭП | 2 |
| […] | Чертеж общего вида | ВО | ЭП | 2 |
| […] | Габаритный чертеж | ГЧ | ЭП | 2 |
| […] | Схема функциональная | С2 | ЭП | 2 |
| […] | Схема структурная | С1 | ЭП | 2 |
| […] | Ведомость технического проекта | ТП | ТП | 3 |
| […] | Технические условия | ТУ | ТП | 3 |
| […] | Ведомость покупных изделий | ВП | ТП | 3 |
| […] | Ведомость разрешения применения покупных изделий | ВИ | ТП | 3 |
| […] | Спецификация |  | РКД | 4 |
| […] | Ведомость спецификаций | ВС | РКД | 4 |
| […] | Монтажный чертеж | МЧ | РКД | 4 |
| […] | Электромонтажный чертеж | МЭ | РКД | 4 |
| […] | Сборочный чертеж | СБ | РКД | 4 |
| […] | Упаковочный чертеж | УЧ | РКД | 4 |
| […] | Программа и методики предварительных испытаний | ПМ | РКД | 4 |
| […] | Программа и методики приемочных (государственных) испытаний | ПМ | ПИ | 5 |
| […] | Комплект конструкторской документации с литерой «О» |  | ПИ | 5 |
| […] | Комплект конструкторской документации с литерой «О1» |  | ПТИ | 7 |
| […] | Каталожный лист продукции |  | ПТИ | 7 |
| […] | Патентный формуляр |  | ТПР, ЭП, ТП, РКД, ПИ, СХИ, ПТИ | 1,2,3,4,5,6,7 |
|  | [Наименование сборочной единицы] (на каждую сборочную единицу) |  |  |  |
| […] | Спецификация |  | РКД | 4 |
| […] | Сборочный чертеж | СБ | РКД | 4 |
| […] | Монтажный чертеж | МЧ | РКД | 4 |
| […] | Электромонтажный чертеж | МЭ | РКД | 4 |
| […] | Схема функциональная | С2 | РКД | 4 |
| […] | Комплект чертежей деталей |  | РКД | 4 |
| […] | Комплект конструкторской документации с литерой «О» |  | ПИ | 5 |
| […] | Комплект конструкторской документации с литерой «О1» |  | ПТИ | 7 |
| … | … | … | … | … |
|  | Документы эксплуатационные |  |  |  |
| […] | Руководство по эксплуатации | РЭ | РКД | 4 |
| […] | Формуляр | ФО | РКД | 4 |
| […] | Ведомость ЗИП | ЗИ | РКД | 4 |
| […] | Ведомость эксплуатационных документов | ВЭ | РКД | 4 |
| […] | Комплект эксплуатационной документации с литерой «О» |  | ПИ | 5 |
| […] | Комплект эксплуатационной документации с литерой «О1» |  | ПТИ | 7 |
|  | Эскизная конструкторская документация (для изготовления спецоборудования по ТЗ и макетов) |
|  | [Наименование разрабатываемого по ТЗ спецоборудования] (на каждый вид спецоборудования) |
| […] | Схема структурная | С1 | […] | […] |
| […] | Схема функциональная | С2 | […] | […] |
| […] | Схема электрических соединений и подключения | ЭО | […] | […] |
| […] | Формуляр | ФО | […] | […] |
| … | … | … | … | … |
|  | [Наименование макета] (на каждый макет) |  |  |  |
| […] | Схема структурная макета (при наличии работ по макетированию) | С2 | […] | […] |
| […] | Схема функциональная макета (при наличии работ по макетированию) | С1 | […] | […] |
| […] | Схема принципиальная (электрическая, оптическая и т.п.) | Э… | […] | […] |
| […] | Перечень элементов | ПЭ | […] | […] |
| […] | Спецификация |  | […] | […] |
| […] | Сборочный чертеж | СБ | […] | […] |
| […] | Программа и методика испытания макета (при наличии работ по макетированию) | ПМ | […] | […] |
| … | … | … | … | … |

2. Программная документация

| № п.п. | Наименование документа | Код | Стадия разработки по ГОСТ 19.102 | № этапа по КП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Наименование программного комплекса] |
| 1 | Пояснительная записка | 81 | ТПР, ЭП, ТП | 1, 2, 3 |
| 2 | Спецификация |  | РКД | 4 |
|  | [Наименование программного компонента] (на каждый программный компонент) |
| […] | Спецификация |  |  |  |
| […] | Текст программы | 12 | РКД | 4 |
| […] | Описание программы | 13 | РКД | 4 |
| … | … | … | … | … |
|  | Документы эксплуатационные |
| […] | Описание применения | 31 | РКД | 4 |
| […] | Руководство системного программиста | 32 | РКД | 4 |
| […] | Руководство программиста | 33 | РКД | 4 |
| […] | Руководство оператора | 34 | РКД | 4 |
| […] | Комплект программной документации с литерой «О» |  | ПИ | 5 |
| […] | Комплект программной документации с литерой «О1» |  | ПТИ | 7 |

3. Технологическая документация

| № п.п. | Наименование документа | Усл. обозн. по ГОСТ 3.1102 | Стадия разработки | № этапа по КП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маршрутная карта изготовления опытного образца | МК | РКД | 4 |
| 2 | Маршрутная карта изготовления опытного образца с литерой «О» | МК | ПИ | 5 |
| 3 | Маршрутная карта изготовления опытного образца с литерой «О1» | МК | ПТИ | 7 |

Руководитель работы                                                  И.О.Фамилия

# Footnotes

С учетом требований ГОСТ Р 15.013- 94

Здесь и далее [в квадратных скобках представлены варианты заполнения, либо место], в котором заявитель должен представить свои предложения.

В обозначениях индикаторов N выбирается в соответствии с номером мероприятия Программы и равен 2, 3, 4, 5, 6.

В подтверждение мирового уровня разработанных технологий в отчётности исполнителей должны быть:

- достигнуты значения всех программных индикаторов, заданные государственным контрактом;

- представлен итоговый маркетинговый отчет, содержащий сравнительный анализ технических характеристик выполненной разработки и продукции мировых лидеров, имеющейся на рынке на момент завершения проекта и подтверждающий сохранение её мирового уровня либо превосходства над ним.

Переход проектов в стадию коммерциализации должен быть подтверждён:

- для проектов, выполняемых в рамках мероприятия 2.7 (3.2) – Актом передачи комплекта завершенной разработкой документации Инициатору проекта для полномасштабной коммерциализации;

- для остальных проектов - Актом о присвоении литеры «О1» комплекту разработанной документации или Актом по результатам государственных приемочных (опытно-промышленных испытаний) испытаний или другим документом, установленным для соответствующей отрасли, свидетельствующим о завершении разработки и её пригодности для промышленного освоения.

Под термином «патент» понимаются следующие документы (далее именуемые "Охранный документ") на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД):

- для изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения – патент и зарегистрированная заявка на выдачу патента;

- для программ для ЭВМ, баз данных, топологии интегральных микросхем – свидетельство о регистрации (если во владении правами на РИД должна участвовать Российская Федерация) или документ, подтверждающий создание указанного РИД;

- для секретов производства (ноу-хау) – копия приказа на введение режима коммерческой тайны на соответствующие сведения.

Дата получения охранного документа (регистрации заявки) должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее трех месяцев с даты начала работ.

Хотя бы один из авторов должен являться одним из исполнителей проекта.

РИД, на который оформляется охранный документ, должен соответствовать теме и требованиям технического задания и документации, разработанной в рамках выполнения проекта.

Под «молодыми специалистами, привлеченными к выполнению исследований и разработок», понимаются относятся работники не старше 35 лет включительно, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, либо учащиеся последнего курса учреждения профессионального образования, в т.ч. начинающие самостоятельную работу, не имеющие опыта работы.

Время участия молодых специалистов в проведении исследований должно быть не менее двух недель непрерывно.

Один молодой специалист может быть учтен в течение отчетного года только один раз и на том отчетном этапе проекта, на котором он впервые в отчетном году был привлечен к участию в проекте. В последующие годы привлечение молодого специалиста к проведению исследований учитывается аналогичным образом

Под термином «защищённая диссертация» понимаются диссертационные работы, получившие положительное решение о присвоении учёной степени кандидата и доктора наук по результатам предварительного рассмотрения диссертации по месту ее выполнения или заседания диссертационного совета.

РИД, на который оформляется охранный документ, должен соответствовать теме и требованиям технического задания и документации, разработанной в рамках выполнения проекта.

Тематика и результаты диссертационной работы должны соответствовать результатам работ, полученным в рамках выполнения проекта.

Дата предварительного рассмотрения или защиты диссертации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, но не ранее 6 месяцев с даты начала работ по проекту.

Автор диссертационной работы должен являться одним из исполнителей проекта..

Под публикацией понимается документ, доступный для массового использования, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, имеющий выходные сведения. К ним относятся статьи и монографии;

Под ведущими научными журналами понимаются издания, приведенные в «Перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», формируемом Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации, а также электронные научные издания, зарегистрированные НТЦ «Информрегистр» в «Реестре электронных научных изданий» (http://db.inforeg.ru/eni/vakList.asp), публикации в которых приравниваются к опубликованным работам.

К зачёту принимаются монографии, изданные в научных издательствах и имеющие шифр ISBN;

Содержание публикации должно соответствовать результатам интеллектуальной деятельности, полученным в рамках выполнения проекта;

Дата публикации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее одного месяца с даты начала работ;

Хотя бы один из авторов публикации должен являться одним из исполнителей проекта.

Не менее 25 % от общей стоимости работ в году

По окончании выполнения проекта.

По окончании выполнения проекта.

Рабочим местом называется пространственная зона трудовой деятельности, оснащенная необходимыми основными и вспомогательными средствами; закрепленная за одним или группой работников для выполнения определенных производственных или управленческих работ; определенная на основании трудовых и других норм.

К высококвалифицированным работникам относятся следующие категории работников:

- имеющие диплом о высшем образовании;

- имеющие диплом о среднем профессиональном образовании по программе углубленной подготовки;

- имеющие диплом о начальном или среднем профессиональном образовании базового уровня в основной области и прошедшие переподготовку или повышение квалификации – решение по такой категории работников принимается индивидуально в каждом случае на основании соотнесения присвоенной работнику квалификации с тарифно-квалификационной сеткой, установленной для его профессии.

Новое рабочее место признаётся созданным при выполнении двух условий:

- издан приказ о введении в штатное расписание новой штатной единицы;

- издан приказ о зачислении работника в штат или по совместительству на вновь созданную штатную единицу.

По окончании выполнения проекта

Звездочкой (*) помечены работы, которые устанавливаются с учетом характера и целевого назначения ОКР

Стадии разработки обозначают «Техническое предложение» – «ТПР», «Эскизный проект» – «ЭП», «Технический проект» – «ТП», «Рабочая конструкторская документация» – «РКД», изготовление опытного образца и проведение предварительных испытаний «ПИ», проведение токсикологических, санитарно-химических испытаний и испытаний на стерильность и пирогенность – "СХИ", проведение приемочных технических испытаний «ПТИ», проведение клинических (медицинских) испытаний – "ПКИ".